## Sheet1
医疗设备常用维修配件参数表
设备类型 | 序号 | 配件需求 | 适用机型 | 规格 | 技术参数 | ★单价最高限价（元）
心电监护 | 1 | 心电主电缆 | 迈瑞iMEC10、迈瑞T5等机型 | 12针（机器端） | 1、线缆长不低于2800mm，材质：医用级TPU；2、电气性能 ：（1）电介质强度：能承受有效电压1500*（l±lO%)V、频率50HZ的正弦电压，在l*(1±20%) min内不发生击穿，能承受5000*（l±lO%)V的直流电压、在1*（l±l0%)min内不发生击穿。（2）弯曲寿命：主电缆（两端）可重复性使用次数≥10000次；（3）拉伸强度：主电缆到设备连接器、主电缆到分线盒连接器轴向拉力68N,受力时间不低于60S情况下可重复使用。（4）患者电缆/导联线组件的灌电流不应超过10uA。（5）长度为1.5m的电缆材料所产生噪声的峰-峰值不应超过50uA。3、符合YY0828-2011心电监护仪电缆和导联线标准。 | 251
| 2 | 分体式心电组件 | 迈瑞iMEC10、迈瑞T5等机型 | 3导、5导（病人端） | 1、线缆长不低于950mm，材质：医用级TPU。2、电气性能 ：（1）电介质强度：能承受有效电压1500*（l±lO%)V、频率50HZ的正弦电压，在l*(1±20%) min内不发生击穿，能承受5000*（l±lO%)V的直流电压、在1*（l±lO%)min内不发生击穿（2）弯曲寿命：导联线（两端）可重复性使用次数≥5000次；（3）拉伸强度：患者导联线到连接器，患者导联线到患者终端轴向拉力32N,受力时间不低于60S情况下可重复使用（4）患者电缆/导联线组件的灌电流不应超过10uA。3、电极连接端：AHA按扣式。4、符合YY0828-2011心电监护仪电缆和导联线标准。 | 258
| 3 | 一体式心电导联线1 | 迈瑞MEC-1000等机型 | 6针3导、6针5导 | 1、主线长不低于2800mm，分线长不低于600mm;材质：医用级TPU。2、电气性能 ：（1）电介质强度：能承受有效电压1500*（l±l0%)V、频率50HZ的正弦电压，在l*(1±20%) min内不发生击穿，能承受5000*（l±l0%)V的直流电压、在1*（l±l0%)min内不发生击穿；（2）弯曲寿命：主电缆（两端）分体式10000次，一体式5000次，导联线（两端）5000次；（3）拉伸强度：主电缆到设备连接器、主电缆到分线盒连接器轴向拉力68N,受力时间不低于60S情况下可重复使用；患者导联线到连接器，患者导联线到患者终端轴向拉力32N,受力时间不低于60S情况下可重复使用（4）患者电缆/导联线组件的灌电流不应超过10uA。（5）长度为1.5m的电缆材料所产生噪声的峰-峰值不应超过50uA。3、电极连接端：AHA按扣式。4、符合YY0828-2011心电监护仪电缆和导联线标准。 | 258
| 4 | 一体式心电导联线2 | 迈瑞iMEC10、迈瑞T5等机型 | 12针3导、12针5导 |  | 290
| 5 | 一体式心电导联线3 | 科曼C50等机型 | 12针3导、12针5导 |  | 290
| 6 | 血氧主电缆1 | 迈瑞iMEC10、迈瑞T5等机型 | 7针 | 1、线缆长度不低于2700mm,线材材质：2、线材材质：医用级TPU；3、适用于成人/小儿/新生儿血氧探头。 | 233
| 7 | 血氧主电缆2 | 迈瑞MEC-1000等机型 | 6针 |  | 233
| 8 | 血氧主电缆3 | 科曼C50等机型 | 12针 |  | 233
| 9 | 指套式/指夹式血氧探头 | 迈瑞、科曼等机型 | 7针（病人端） | 1、测试范围：70%-100%；2、SPO2测试精度：70%-100%时±3%,小于70%未定义。3、脉搏速率测试范围:25-250bpm，脉搏速率测试精度:±2bpm.4、线材材质：医用TPU，不含天然乳胶，能提供体外细胞毒性试验报告（或生物兼容性测试报告或安全性有效性临床试验报告）。 | 238
| 10 | 一体式血氧探头1 | 迈瑞MEC-1000等机型 | 6针 |  | 278
| 11 | 一体式血氧探头2 | 科曼C50等机型 | 12针 |  | 278
| 12 | 一体式血氧探头3 | 科曼C50等机型 | 6针 |  | 278
| 13 | 一体式血氧探头4 | 迈瑞iMEC10、迈瑞T5等机型 | 7针 |  | 278
| 14 | 一次性血氧探头 | 迈瑞iMEC10、迈瑞T5等机型 | 7针（病人端） | 一、外观与结构：1、一次性血氧探头外形应端正、无锐利尖角和裂纹。2、一次性血氧探头外观应整齐美观、表面应光亮整洁、色泽均匀，无明显伤斑、划痕和肉眼可见的导致电气绝缘程度降低的裂纹。 3、一次性血氧探头上文字和标记应清晰、准确、牢固。4、材质柔软、体感舒适。二、测量范围：血氧饱和度测量范围35%～100% 三、测量精度：血氧饱和度70%～100%范围内，成人小儿精度：±2% ，新生儿精度：±3%；；69%以下，无要求。 四、物理性能：峰波长范围：红光660nm～670nm，红外光870nm～950nm； 最大功率90mw； 最大光输出功率10mw。 五、安全性、电磁兼容等要求及标准：1、安全要求：安全要求应符合YY0784-2010医用电气设备——医用脉搏血氧仪设备基本安全和主要性能专用要求标准的规定。2、血氧饱和度(SpO2)：主要能应符合YY0784-2010医用电气设备——医用脉搏血氧仪设备基本安全和主要性能专用要求标准的要求。 | 100
| 15 | 血压袖带（成人） | 迈瑞、科曼等机型 | 单管 | 1、外观：袖套表面应平滑光洁、无划痕，色泽应均匀，结构完整，无破损，印刷标签标志应清晰、准确。 2、最大充气压力： (1)儿童、小成人、成人、大成人加长和大腿袖带，最大充气可达300mmHg(40kpa)； （2）新生儿和婴袖带：最大充气应达 150mmHg(20kPa)。 3、气密性 将血压袖带放在置具中，设定最大充气压力为300mmHg(40kPa)，进行气密性漏气率测试，充气至设置的最大气压，自动停止充气，开始稳压60S检测60S ，1分钟内血压袖带力下降的平均值符合: （1）袖带充气至设定最大气压时，气囊完全被包裹，各部件完好； （2）60S内袖带漏气率≤ 4mmHg。 4、泄气性 （1）当袖带的气压由260mmHg释放至15mmHg 时所需要的间不超过10S ； （2）当袖带的气压由150mmHg释放至15mmHg时所需要的间不超过 5S。 5、 耐用性： 重复用血压袖带耐用性应符合以下要求 （1）血压袖带勾面和毛开合循环1000次后应符合之上第2条最大充气压力和之上第3条气密性要求 。 （2）血压袖带10000次充放气后应符合之上第2条最大充气压力和之上第3条气密性要求 。 6、提供血压袖带中铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚含量第三方测试报告。 | 75
| 16 | 血压袖带（小儿） | 迈瑞、科曼等机型 | 单管 |  | 75
| 17 | 电子血压计袖套 | 欧姆龙、鱼跃等机型 | 单管 |  | 75
| 18 | 水银血压计袖套 | 鱼跃等机型 | 双管 |  | 49
| 19 | 袖带转接头 | 各型号监护仪袖带 | 金属接头，孔径3mm | 金属接头，孔径3MM，适配各型号监护仪袖带。 | 18
| 20 | 监护仪电池 | 迈瑞iPM-10、迈瑞T5等机型 | 锂电池 | 1、适配医院现有监护仪设备。 2、国产锂电池，应符合中国强制性产品要求，提供中国强制性产品CCC认证证书。 3、锂电池产品，铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚含量应符合要求。 | 556
心电图机 | 21 | 心电图机导联线1 | 迈瑞R3、R12 | / | 1、主线长≥2200mm，分线长≥1100mm；材质：医用级TPU。2、电气性能 ：（1）电介质强度：能承受有效电压1500*（l±lO%)V、频率50HZ的正弦电压，在l*(1±20%) min内不发生击穿，能承受5000*（l±lO%)V的直流电压、在1*（l±lO%)min内不发生击穿（2）弯曲寿命：主电缆（两端）分体式10000次，一体式5000次，导联线（两端）5000次（3）拉伸强度：主电缆到设备连接器、主电缆到分线盒连接器轴向拉力68N,受力时间不低于60S情况下可重复使用；患者导联线到连接器，患者导联线到患者终端轴向拉力32N,受力时间不低于60S情况下可重复使用。（4）患者电缆/导联线组件的灌电流不应超过10uA。（5）长度为1.5m的电缆材料所产生噪声的峰-峰值不应超过50uA。3、电极连接端：IEC制式;带分线器。4、∮3.0、∮4.0均可提供。5、符合YY0828-2011标准。 | 561
| 22 | 心电图机导联线2 | 邦健IE12、IE12A | / |  | 561
| 23 | 心电图机导联线3 | 欧标，通用型 | / |  | 561
| 24 | 胸电极吸球 | / | 适配孔径3.0/4.0 | 1、孔径∮3.0&4.0 2、交流阻抗：对电极施加峰值不超过100UA的10HZ正弦交流电流的情况下，电极对交流阻抗其平均值不超过2KΩ，每一单独的电极对不超过3KΩ，且符合YY/T 0196-2005标准。3、交流失调电压：电极对的直流失调电压不大于100mv。4、保持力：电极与人体接触部分吊重应≥50g,且一分钟不应脱落。5、胸电极。 | 150
| 25 | 四肢电极夹 | / | 适配孔径3.0/4.0 | 1、孔径∮3.0&4.0&按扣三用。2、交流阻抗：对电极施加峰值不超过100UA的10HZ正弦交流电流的情况下，电极对交流阻抗其平均值不超过2KΩ，每一单独的电极对不超过3KΩ，且符合YY/T 0196-2005标准。3、交流失调电压：电极对的直流失调电压不大于100mv。4、肢体电极。 | 150
| 26 | 动态心电图导联线 | 博英BI9800 | 10导 | 1、AHA。2、10导。3、扣式。 | 545
灯泡系列 | 27 | 光源灯泡1 | 奥林巴斯显微镜、徕卡显微镜 | 6V 30W | 1、米泡。2、长度31mm。3、灯脚G4,色温3200K,光通量765LM。4、6V30W | 75
| 28 | 光源灯泡2 | 裂隙灯 | 12V 50W | 1、米泡。2、长度44mm。3、灯脚6.35，色温3350K,光通量1600LM。4、12V50W | 45
| 29 | 光源灯泡3 | 手术灯 | 24V 150W | 1、米泡。2、长度50mm。3、灯脚6.35，色温3450K,光通量6000LM。4、24V150W | 54
| 30 | 光源灯泡4 | 无影灯 | 24V 25W | 1、总长60mm，泡壳直径41mm。2、光通量300LM。3、24V25W球泡 | 13
| 31 | 光源灯泡5 | 光学仪器卤素灯 | 12V 50W(93609) | 1、杯泡。2、12V，50W。3、灯脚GX5.3 | 220
| 32 | 光源灯泡6 | 贝克曼生化仪AU5800 | 12V 100W（MU855000） | 1、规格:12V100W。2、适用贝克曼生化仪AU5800。3、原装灯泡。 | 2666
| 33 | 光源灯泡7 | 贝克曼生化仪AU680 | 12V 20W（MU988800） | 1、规格:12V20W。2、适用贝克曼生化仪AU680。3、原装灯泡。 | 2666
| 34 | 红外线灯泡 | 红外线治疗仪 | 220V 150W | 1、红外线灯泡。2、灯头直径125mm,灯头长度135mm。3、波长范围0.76-5um,峰值4um。4、220V150W。 | 173
| 35 | 冷光源灯泡（圆弧氙灯） | 精锐桐庐冷光源 | 250W | 1、250W氙灯。2、单端带线。3、另端螺母，直径15MM。4、适配上医光、沈大、桐庐等冷光源。 | 370
| 36 | 氙灯1 | 史托斯500XL冷光源 | 300W | 1、额定电压14V,额定电流21A,额定功率300W。2、色温5800K。3、适用史托斯500XL冷光源。 | 3833
| 37 | 氙灯2 | 奥林巴斯CLV-290SL冷光源 | 300W | 1、额定电压14V,额定电流21A,额定功率300W。2、色温5600K。3、适用奥林巴斯CLV-290SL冷光源。 | 8566
| 38 | 氙灯3 | 富士能EPX-2500 | 150W | 1、额定电压12.5V,额定电流14A,额定功率150W。2、色温5900K。3、适用富士能EPX-2500。 | 4400
医用设备带 | 39 | 卡套式氧气终端 | / | 国标 | 1、国标。2、100%气密性试验。3、10000次插拔无故障。4、采用不同定位度数区分不同气体。5、同规格接头都能互换。6、最大工作压力0.75MPA。 | 125
| 40 | 卡套式负压终端 | / | 国标 |  | 125
| 41 | 中心供氧设备带截止阀 | / | 国标 | 1、国标。2、接头铜制。3、明装截止阀。 | 117
| 42 | 呼叫手柄 | 亚华呼叫主机 | YH-6399W | 1、适配亚华主机。2、ABS材质。 | 37
| 43 | 呼叫面板 | 亚华呼叫主机 | YH-6399W | 1、适配亚华主机。2、ABS材质。 | 122
听力计 | 44 | 听力计耳机线 | 国际听力诊断型听力计AD226 | 适配TDH39P听力计 | 适配各型号听力计耳机线（适配TDH39P听力计） | 335
| 45 | 听力计骨导耳机线 | 国际听力诊断型听力计AD226 | 适配B71骨导耳机 | 适配各型号听力计耳机线（适配B71骨导耳机） | 335
医用控温仪 | 46 | 降温毯（冰毯） | 恒邦P＆C-A | / | 1、降温毯。2、适配恒邦P＆C-A。 | 1500
| 47 | 降温帽（冰帽） | 恒邦P＆C-A | / | 1、降温帽。2、适配恒邦P＆C-A。 | 933
| 48 | 肤温传感器 | 恒邦P＆C-A | / | 1、肤温传感器。2、适配恒邦P＆C-A。 | 740
常规类 | 49 | 高压隔膜泵 | 老肯清洗工作站等 | DP-60 24V | 1、电压：24V。2、最大电流：3.0A。3、最大流量1.3（5.0）L/min。4、转速1200r/min。5、输入功率:40W。 | 406
| 50 | TDP炉盘 | 各型号TDP理疗仪 | 直径10cm | 直径10cm，适用于各种TDP理疗仪，通用 | 33
| 51 | 无油空压机机头1 | / | 220V 550W | 1、电机功率：550w。2、排气量≥0.04m³//min。3、工作压力：可承受0.9Mpa。4、进气口尺寸：G1/4〃。5、额定转速：1420r/min。6、规格220V 550W | 663
| 52 | 无油空压机机头2 | / | 380V 1600W | 1、电机功率：1600w。2、排气量≥0.14m³/min。3、工作压力：可承受0.9Mpa。4、进气口尺寸：G1/4〃。5、额定转速：1420r/min。6、规格380V 1600W | 1683
| 53 | 常闭型电磁阀（水阀气阀） | / | AC220V 接管口径4分 | 1、本体材质：黄铜。2、压力范围：0~10kgf/c㎡。3、流量孔径：16mm。 4、适用介质：空气、水、油（非腐蚀）。5、接管螺纹：4分。 | 151
| 54 | UPS蓄电池 | / | 12V 9AH铅酸蓄电池 | 1、蓄电电池。2、规格12V 9AH。 | 171
| 55 | 脉动真空灭菌器门胶条 | 新华MAST-A型脉动真空灭菌器 | 8*20mm透明圆胶条 3670 | 1、8*20mm透明圆胶条。2、适用新华MAST-A型脉动真空灭菌器。3、材 质：进口材质医用硅橡胶 | 553
| 56 | 监护仪气泵 | 各型号心电监护仪 | DC12V 27*68mm | 1、额定电压：DC12V。2、尺寸：直径27mm,长度68 mm | 95
| 57 | 微波理疗线 | 各型号微波多功能治疗机 | 长度150cm 加粗型 | 1、线长不低于1.5M。2、规格：两端接口均为（L16）。3、适用于各型号微波多功能治疗机。 | 281
| 58 | 氧气减压阀 | / | 黄铜母体 YQY-12 | 1、铜制母体。2、内置安全阀。3、最大进气压力15MPa。4、规格YQY-12 | 295
| 59 | 负压吸引表阀 | / | 国标 | 1、国标。2、压力可调，吸引顺畅。3、刻度清晰，读数准确。 | 156
| 60 | 弹簧式安全阀1 | 新华MAST-A型脉动真空灭菌器 | DN25 整定压力0.28Mpa 型号：（T）YA1A0.30/25 | 1、阀体铜制。2、公称通径：25mm。3、流道直径：25mm。4、 压力等级：0.25~0.30Mpa。5、适用介质：蒸汽。 规格：（T）YA1A0.30/25 | 520
| 61 | 弹簧式安全阀2 | 新华ZFQ-T型电热蒸汽发生器 | DN25 整定压力0.84Mpa 型号：A28H-16C | 1、阀体铸钢。2、公称通径：25mm。3、流道直径：22mm。4、 压力等级：0.7~1.0Mpa。5、适用介质：蒸汽、空气等。 规格：A28H-16C | 493
Note on O43: Administrator: