## Sheet1
2025年耗材遴选项目第四批目录清单技术参数及适用范围或预期用途
包号 | 序号 | 耗材名称 | 单位 | 申请科室 | 规格/型号 | 配置需求 | 备注 | 技术参数 | 适用范围或预期用途
1 | 1 | 一次性使用输液压力延长管 | 根 | 重症医学科 | 200-300mm | 200-300mm |  | 1、满足200-300mm; 2、延长管路由聚氯乙烯（PVC）制成； 3、至少由保护帽、接头组成。 | 适用于压力监测管路的链接
| 2 | 医用显影纱布垫 | 根 | 麻醉手术中心 | 30*40*4层 | 由脱脂棉纱布制成 | 1、300S后表面活性物质泡沫高度不超过2mm；2、不应有溶液显粉红色；3、经环氧乙烷残灭菌。 | 1、满足30*40*4层； 2、由脱脂棉纱布制成； 3、300S后表面活性物质泡沫高度不超过2mm； 4、不应有溶液显粉红色； 5、经环氧乙烷残灭菌； 6、符合YY0331-2006标准； 7、含由X射线可探测组建（含量不小于55%的蓝色硫酸钡材料制成）。 | 适用于手术过程中吸收液体
| 3 | 医用脱脂纱布垫 | 个 | 消毒供应中心 | AF 20*20*1 |  |  | 1、满足AF 20*20*1； 2、符合YY/T0331标准； 3、符合YY/T0330标准。 | 适用于临床作医用敷料用
| 4 | A1型导管固定器 | 个 | 神经内科 |  |  | 鼻导管专用 | 1、鼻导管专用； 2、由体表固定座和导管固定座组成。 | 适用于在体表固定医用导管
| 5 | C2型导管固定器 | 个 | 神经内科 |  |  | 普通导管专用 | 1、普通导管专用； 2、由体表固定座和导管固定座组成。 | 适用于在体表固定医用导管
| 6 | 胶布 | 卷 | 神经内科 | 2cm*5m |  |  | 1、需2cm*5m； 2、实现无菌提供； 3、一次性使用。 | 适用于粘贴固定
| 7 | 穴位贴敷治疗贴 | 贴 | 康复医学科 | 各型号 |  |  | 1、非无菌； 2、一次性使用。 | 适用于穴位之上的贴敷治疗
| 8 | 软皂（袋/瓶）装 | 袋/瓶 | 急诊科 | 各型号 |  |  | 1、由植物油用氢氧化钾皂化制成； 2、含脂肪酸不得低于40.0%。 | 适用于清洁皮肤
| 9 | 胎儿监护仪记录纸DST005 | 本 | 妇产科 | 152mm*90mm-150p |  |  | 1、需152mm*90mm-150p； 2、热敏原纸生产； 3、通过ISO9001与ISC13485质量管理体系认证。 | 适用于记录胎儿心率波动曲线
| 10 | 气管套管 | 套 | 耳鼻咽喉（头颈）科 | 1套3 各型号 | 1套3 具有一个外套管，三个内置管，满足高温灭菌需要 |  | 1、具有一个外套管，三个内置管，满足高温灭菌需要； 2、各部件需符合GB/T1220-2007规定； 3、非无菌状态提供 。 | 适用于病人术后做呼吸气道
| 11 | 凡士林纱条 | 根 | 耳鼻咽喉（头颈）科 | 60*60cm |  |  | 1、需6*60cm 2、采用脱脂棉纱浸涂白凡士林制成。 | 适用于创面敷贴，填塞及引流
| 12 | 口腔护理包 | 个 | 耳鼻咽喉（头颈）科 | A型、B型 |  |  | 1、至少包含A型、B型； 2、至少由医用棉球、一次性使用医用检查手套组成； 3、经环氧乙烷灭菌； 4、无菌状态提供 | 适用于口腔护理
| 13 | 一次性胃管包 | 个 | 耳鼻咽喉（头颈）科 |  | 包含：16号胃管一根，凡士林纱布一块（或者液体石蜡），6*8cm纱布3块，乳胶手套1副，治疗巾一张，50ml空针（不要针头）一具，导管固定装置1个（鼻贴），1.5*7cm的3M的胶布2条，皮筋1根，导管标识1个。 |  | 1、至少由胃管、围单、橡胶检查手套或薄膜手套组成； 2、需经环氧乙烷灭菌； 3、一次性使用。 4、包含：16号胃管一根，凡士林纱布一块（或者液体石蜡），6*8cm纱布3块，乳胶手套1副，治疗巾一张，50ml空针（不要针头）一具，导管固定装置1个（鼻贴），1.5*7cm的胶布2条，皮筋1根，导管标识1个。 | 适用于肠胃减压、洗胃或输注营养液
| 14 | 低离子强度盐溶液 | 瓶 | 输血科 | 各型号 |  |  | 1、需能增加抗原抗体的结合； 2、需能降低介质的离子强度。 | 适用于提供抗体摄取的最佳离子浓度
| 15 | 一次性使用医用粘贴薄膜手术巾 | 张 | 眼科 | 各型号 |  | 眼科专用 | 1、至少由聚乙烯膜或聚氨酯弹性膜组成； 2、经环氧乙烷灭菌 。 | 适用于贴在手术部位、预防创面感染
| 16 | 荧光素钠试纸 | 个 | 眼科 | 各型号 |  |  | 1、由高纯度荧光素钠溶液经滤纸浸润制成； 2、经环氧乙烷灭菌。 | 适用于眼角膜等眼表结构细胞损伤的检查
| 17 | 一次性使用静脉输液针 | 个 | 消毒供应中心 | 1.2# |  |  | 1、需1.2#； 2、至少包含保护套、针管、针柄、软管、连接座和保护帽组成； 3、需由丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）或医用聚氯乙烯（PVC，增塑剂DEHP）制成； 4、经环氧乙烷灭菌。 | 适用于人体静脉输注药液、输血
| 18 | 一次性使用输液延长管 | 根 | 麻醉手术中心 | （50cm--120cm)*2.6直径 |  | 一次性静脉连接管 | 1、需（50cm--120cm)*2.6直径； 2、需含有接头、导管、保护帽； 3、由聚氯乙烯制成； 4、无菌一次性包装。 | 适用于注射治疗、注药管道的延长
| 19 | 医用缝合针 | 包 | 麻醉手术中心 | 各型号 | 1、不锈钢材料制成；2、经环氧乙烷灭菌。 |  | 1、不锈钢材料制成； 2、经环氧乙烷灭菌。 | 适用于缝合内脏、软硬组织和皮肤
| 20 | 一次性使用胃管 | 个 | 肿瘤血液科 | 各型号 | 胃管留置时间不低于28天 |  | 1、胃管留置时间不低于28天；（提供白皮书等资料作为佐证） 2、由管身和接头两部分组成。 3、一次性使用。 | 适用于插入胃部清洗、排空、灌注
| 21 | 一次性医用中单 | 张 | / | 50*70cm单包 | / |  | 1、满足50*70cm单包； 2、由非织造布制成； 3、经环氧乙烷灭菌且环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。 | 适用于医疗检查时防交叉感染或卫生铺垫
| 22 | 一次性医用中单 | 张 | / | 40*50cm | / |  | 1、满足40*50cm； 2、由非织造布制成； 3、经环氧乙烷灭菌且环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。 | 适用于医疗检查时防交叉感染或卫生铺垫
| 23 | 植入式给药装置专用针 | 个 | 肿瘤血液科 | 各型号 |  |  | 1、一次性使用； 2、经环氧乙烷灭菌； 3、由针管、底座、软管、针尖保护装置组成。 | 适用于通过植入式给药装置进行输液、给药及输血
| 24 | 一次性使用皮肤点刺针 | 套 | 耳鼻咽喉（头颈）科 | 各型号 |  |  | 1、一次性使用； 2、不锈钢材质，非无菌使用； 3、至少由针体、柄部组成。 | 适用于皮肤过敏原检测、表皮注射等医疗场景
2 | 1 | 细菌干粉培养基（水解酪蛋白琼脂MH琼脂） | 瓶 | 检验科 | 250g |  | 手工试剂1 | 1、满足250g； 2、需水解酪蛋白琼脂MH琼脂。 | 适用于扩散法进行药敏试验
| 2 | 细菌干粉培养基（溴甲酚紫葡萄糖蛋白胨水培养基） | 瓶 | 检验科 | 250g |  | 手工试剂1 | 1、满足250g； 2、需溴甲酚紫葡萄糖蛋白胨水培养基。 | 适用于压力蒸汽灭菌效果评价
| 3 | 院感监测培养基（含表面活性剂复方类消毒剂中和剂） | 盒 | 检验科 | 10支/盒（9ml） |  | 手工试剂1 | 1、9ml； 2、需含表面活性剂复方类消毒剂中和剂。 | 适用于医疗单位物品、人手灭菌效果监测及微生物实验室标本的转运、贮存和培养
| 4 | 院感监测培养基（含醇、酚类消毒剂中和剂） | 盒 | 检验科 | 10支/盒（9ml） |  | 手工试剂1 | 1、9ml； 2、需含醇、酚类消毒剂中和剂。 | 适用于医疗单位物品、人手灭菌效果监测及微生物实验室标本的转运、贮存和培养
| 5 | 院感监测培养基（含醛类消毒剂中和剂） | 盒 | 检验科 | 10支/盒（9ml） |  | 手工试剂1 | 1、9ml； 2、需含醛类消毒剂中和剂。 | 适用于医疗单位物品、人手灭菌效果监测及微生物实验室标本的转运、贮存和培养
| 6 | 院感监测培养基（含洗必泰、季铵盐类消毒剂中和剂） | 盒 | 检验科 | 10支/盒（9ml） |  | 手工试剂1 | 1、9ml； 2、需含洗必泰、季铵盐类消毒剂中和剂。 | 适用于医疗单位物品、人手灭菌效果监测及微生物实验室标本的转运、贮存和培养
| 7 | 增菌培养基（三倍乳糖胆盐增菌液） | 瓶 | 检验科 | 5ml;10ml |  | 手工试剂1 | 1、至少包含5ml;10ml； 2、需三倍乳糖胆盐增菌液。 | 适用于为微生物提供生长环境
| 8 | 瓷珠菌珠冻存管 | 盒 | 检验科 | 1ml/支，50支/盒 |  | 手工试剂1 | 1、至少包含1ml/支，50支/盒； 2、需有良好的密封性和耐低温性； 3、需包含保存管、瓷珠和保存液。 | 适用于菌株的保存
| 9 | A-012葡萄球菌属细菌生化编码鉴定管TH-16S | 支 | 检验科 | 16种*10支 |  | 手工试剂1 | 1、需16种*10支； 2、TH-16S。 | 适用于细菌的生化鉴定
| 10 | A-201酵母样真菌同化试验编码鉴定管TH-15C | 支 | 检验科 | 15种*10支 |  | 手工试剂1 | 1、需15种*10支； 2、TH-15C。 | 适用于细菌的生化鉴定
| 11 | A-203链球菌细菌生化编码鉴定管 | 支 | 检验科 | 12种*10支 |  | 手工试剂1 | 1、需12种*10支； 2、用于链球菌。 | 适用于细菌的生化鉴定
| 12 | 细菌微量生化反应管（奈瑟氏菌）-DNA管 | 支 | 检验科 | 20支 |  | 手工试剂1 | 1、20支； 2、（奈瑟氏菌）-DNA管。 | 适用于细菌的生化鉴定
| 13 | 细菌微量生化反应管（奈瑟氏菌）-麦芽糖 | 支 | 检验科 | 20支 |  | 手工试剂1 | 1、20支； 2、（奈瑟氏菌）-麦芽糖； | 适用于细菌的生化鉴定
| 14 | 细菌微量生化反应管（奈瑟氏菌）-葡萄糖 | 支 | 检验科 | 20支 |  | 手工试剂1 | 1、20支； 2、（奈瑟氏菌）-葡萄糖； | 适用于细菌的生化鉴定
| 15 | 细菌微量生化反应管（奈瑟氏菌）-普通琼脂（不含兔血 | 支 | 检验科 | 20支 |  | 手工试剂1 | 1、20支； 2、（奈瑟氏菌）-普通琼脂（不含兔血）； | 适用于细菌的生化鉴定
| 16 | 细菌微量生化反应管（奈瑟氏菌）-乳糖 | 支 | 检验科 | 20支 |  | 手工试剂1 | 1、20支； 2、（奈瑟氏菌）-乳糖； | 适用于细菌的生化鉴定
| 17 | 细菌微量生化反应管（奈瑟氏菌）-硝酸盐还原 | 支 | 检验科 | 20支 |  | 手工试剂1 | 1、20支； 2、需（奈瑟氏菌）-硝酸盐还原； | 适用于细菌的生化鉴定
| 18 | 细菌微量生化反应管（奈瑟氏菌）-蔗糖 | 支 | 检验科 | 20支 |  | 手工试剂1 | 1、20支； 2、需（奈瑟氏菌）-蔗糖； | 适用于细菌的生化鉴定
| 19 | 细菌微量生化反应管（奈瑟氏菌）-非发酵A002-GYZ-15N | 支 | 检验科 | 15种*10支 |  | 手工试剂1 | 1、满足15种*10支； 2、（奈瑟氏菌）-非发酵A002-GYZ-15N。 | 适用于细菌的生化鉴定
| 20 | 大肠杆菌标准菌珠 | 盒 | 检验科 | ATCC25922 |  | 手工试剂1 | 1、符合ATCC25922要求； 2、满足200μl 。 | 适用于科研
| 21 | 肺炎链球菌标准菌株 | 盒 | 检验科 | ATCC49619 |  | 手工试剂1 | 1、符合ATCC49619要求； 2、满足200μl 。 | 适用于科研
| 22 | 金黄色葡萄球菌菌标准菌珠 | 盒 | 检验科 | ATCC25923 |  | 手工试剂1 | 1、符合ATCC25923要求； 2、满足200μl。 | 适用于科研
| 23 | 流感嗜血杆菌标准菌株 | 盒 | 检验科 | ATCC49247 |  | 手工试剂1 | 1、符合ATCC49247要求； 2、满足200μl 。 | 适用于科研
| 24 | 铜绿假单胞菌标准菌株 | 盒 | 检验科 | ATCC27853 |  | 手工试剂1 | 1、符合ATCC27853要求； 2、满足200μl 。 | 适用于科研
| 25 | 玻璃平板 | 瓶 | 检验科 | 75mm |  | 手工试剂1 | 1、需75mm； 2、需高硼硅玻璃或石英玻璃。 | 适用于微生物平板制作
| 26 | 玻璃试管（带硅胶塞） | 个 | 检验科 | 15cm |  | 手工试剂1 | 1、需15cm； 2、需带硅胶塞。 | 适用于病原微生物培养
| 27 | 网织红细胞染液 | 瓶 | 检验科 | 6*20ml |  | 手工试剂2 | 1、需6*20ml； 2、成分包括磷酸盐溶液、新亚甲基蓝。 | 适用于网织红细胞和血红蛋白H包涵体染色
| 28 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（酶联免疫法） | 份 | 检验科 | 各型号 |  |  | 1、需支持酶联免疫法； 2、可将血清或血浆加入抗原包被板的微孔中，每孔≥100μL。 | 适用于测定人血清或血浆中乙型肝炎病毒表面抗原
| 29 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 份 | 检验科 | 各型号 |  |  | 1、无需加热； 2、每孔加待检血清≥50μL。 | 适用于梅毒筛查和疗效观察的试验试剂
| 30 | ABO血型抗体试剂盒（单克隆抗体法） | 份 | 检验科 | 各型号 |  |  | 1、需支持单克隆抗体法； 2、每区加样≥50μL。 | 适用于血型的测定
| 31 | 麦康凯琼脂平板 | 个 | 检验科 | 70mm |  |  | 1、需70mm； 2、使用后可经高温或高压灭菌处理 | 适用于肠道菌的培养、分离和鉴定
| 32 | 粪肠球菌质控菌株 | 个 | 检验科 | ATCC29212 |  |  | 1、符合ATCC29212要求； 2、符合实验室ISO15189或GMP规范要求。 | 适用于科学研究
| 33 | 厌氧产气袋 | 个 | 检验科 | 500ml |  |  | 1、需500ml； | 适用于厌氧菌的培养
| 34 | 厌氧指示剂 | 个 | 检验科 | / |  |  | 1、用于厌氧指示。 | 适用于厌氧菌的培养
| 35 | 培养袋 | 个 | 检验科 | / |  |  | 1、用于细菌培养。 | 适用于厌氧菌的培养
| 36 | 封口夹 | 个 | 检验科 | / |  |  | 1、用于封口。 | 适用于厌氧菌的培养
| 37 | 院感监测培养基（含过氧 乙酸中和剂) | 支 | 检验科 | 10mI支 |  |  | 1、需10mI支； 2、含过氧乙酸中和剂。 | 适用于医疗单位物品、人手灭菌效果监测及微生物实验室标本的转运、贮存和培养
| 38 | 乙型肝炎表面抗原标准物 质 | 支 | 检验科 | 0.5ml/支 |  |  | 1、需0.5ml/支； 2、符合HBsAg要求。 | 适用于乙型肝炎表面抗原试剂的质量控制
| 39 | 甲肝病毒IgM抗体标准物 质 | 支 | 检验科 | 0.5ml/支 |  |  | 1、需0.5ml/支； 2、贮藏条件为≥-20℃。 | 适用于甲肝病毒IgM抗体试剂的质量控制
| 40 | 戊肝病毒IgM抗体标准物 质 | 支 | 检验科 | 0.5ml/支 |  |  | 1、需0.5ml/支； 2、贮藏条件为≥-20℃。 | 适用于戊肝病毒IgM抗体试剂的质量控制
| 41 | 人类免疫缺陷病毒Ⅰ型抗 体标准物质 | 支 | 检验科 | 1ml/支 |  |  | 1、需1ml/支； 2、须符合冻干或液体的标准物质要求。 | 适用于人类免疫缺陷病毒Ⅰ型抗体试剂的质量控制
| 42 | 梅毒螺旋体抗体标准物质 | 支 | 检验科 | 0.5ml/支 |  |  | 1、需0.5ml/支； 2、须符合冻干或液体的标准物质要求。 | 适用于梅毒螺旋抗体试剂的质量控制
3 | 1 | 牙科种植基础器械（套装） | 套 | 口腔科 | 常规 | 至少包含：1、骨膜剥离器3把，2、剔挖器2把，3、手术刀柄2个，4、组织镊2个，5、手术剪2把，6、持针钳2把，7、牙骨凿1个，8、牙科刮治器1个，9、吸唾管1支，10、口镜1个，11、牙探针1个，12、牙用充填器1个，13、帕巾钳1把，14、唇颊牵开器1个，15、牙科测量尺1把，16、牙科用咬骨钳1把，17、牙骨锤1把，18、口腔麻醉注射架1个，19、种植用骨杯1个，共计26件套 |  | 1、至少包含：1、骨膜剥离器3把，2、剔挖器2把，3、手术刀柄2个，4、组织镊2个，5、手术剪2把，6、持针钳2把，7、牙骨凿1个，8、牙科刮治器1个，9、吸唾管1支，10、口镜1个，11、牙探针1个，12、牙用充填器1个，13、帕巾钳1把，14、唇颊牵开器1个，15、牙科测量尺1把，16、牙科用咬骨钳1把，17、牙骨锤1把，18、口腔麻醉注射架1个，19、种植用骨杯1个，共计26件套； 2、需不锈钢材质； 3、可进行高温高压灭菌。 | 适用于口腔种植手术
| 2 | 钛网工具、帐篷钉工具 | 个 | 口腔科 | 常规 | 至少包含：1、骨科用螺丝刀 2.6*20(机用短）2、机用螺丝起 2.9*35（机用长） 3、骨科钻头 1.4*12*35 4、转接基台用螺丝刀 5、六角螺丝刀 SW0.9 共计5件 |  | 1、至少包含：1、骨科用螺丝刀 2.6*20(机用短）2、机用螺丝起 2.9*35（机用长） 3、骨科钻头 1.4*12*35 4、转接基台用螺丝刀 5、六角螺丝刀 SW0.9 共计5件； 2、钛合金材质； 3、具有良好的抗腐蚀性。 | 适用于口腔种植手术
| 3 | 11型膜钉敲击式工具包 | 套 | 口腔科 | 套装 | 至少包含：1、骨科用持然器 勾型、直型、弯型各1个。 2、取钉器 双头 1 个。3、骨科用螺丝刀 2.6*20(机用短）1个。4、机用螺丝起 2.9*35（机用长）1个。5、骨科钻头 Φ 1.4*12*35 1个6.持钉盘 7、工具盒1个。共计9件套 |  | 1、至少包含：1、骨科用持然器 勾型、直型、弯型各1个。 2、取钉器 双头 1 个。3、骨科用螺丝刀 2.6*20(机用短）1个。4、机用螺丝起 2.9*35（机用长）1个。5、骨科钻头 Φ 1.4*12*35 1个6.持钉盘 7、工具盒1个。共计9件套； 2、具有良好的耐腐蚀和耐用性； 3、需不锈钢材料制成。 | 适用于口腔种植手术
| 4 | 膜钉枪 | 个 | 口腔科 | 各型号 | 至少包含：1、打入器I型 Φ2.5 2、位置定位器 Φ2.5 |  | 1、至少包含：1、打入器I型 Φ2.5 2、位置定位器 Φ2.5； 3、采用金属或高强度塑料制成。 | 适用于口腔种植手术
| 5 | 1.3骨钉系统工具包 | 套 | 口腔科 | 套装 | 至少包含：1、骨科钻头 φ1.1×12×35 2、快装手柄 22×100 3、螺丝起 T4×20mm T4×35mm T4×55mm 4、位置定位器 WZLH-Ⅰ型 100×50，共计6件 |  | 1、至少包含：1、骨科钻头 φ1.1×12×35 2、快装手柄 22×100 3、螺丝起 T4×20mm T4×35mm T4×55mm 4、位置定位器 WZLH-Ⅰ型 100×50，共计6件； 2、采用不锈钢材料制成； 3、可进行高温高压灭菌。 | 适用于口腔种植手术
| 6 | 取骨与牙龈环切套装 | 套 | 口腔科 | 套装 | 至少包含：1、软组织环切钻：∅4.0 TIP-4.0 ， ∅4.5 TIP-4.5，∅5.0 TIP-5.0，∅5.5 TIP-5.5各1颗。2、取骨钻：∅5.0 TPL-5.0 ∅6.0 TPL-6.0 ∅7.0 TPL-7.0 ∅8.0 TPL-8.0 各1颗。3、切轮：∅7.0 SAW-01 ∅10.0 SAW-02 |  | 1、至少包含：1、软组织环切钻：∅4.0 TIP-4.0 ， ∅4.5 TIP-4.5，∅5.0 TIP-5.0，∅5.5 TIP-5.5各1颗。2、取骨钻：∅5.0 TPL-5.0 ∅6.0 TPL-6.0 ∅7.0 TPL-7.0 ∅8.0 TPL-8.0 各1颗。3、切轮：∅7.0 SAW-01 ∅10.0 SAW-02； 2、需不锈钢材质； 3、具有良好的耐腐蚀性和锋利度。 | 适用于口腔种植手术
| 7 | 取种植体与基台螺丝套装 | 套 | 口腔科 | 各型号 | 至少包含：1、取植体螺纹型钻： ∅2.8/3.8 1mm MAS2-01-01 ∅3.3/4.2 1mm MAS2-01-02 ∅2.8/3.8 1mm MAS2-01-03 ∅3.3/4.2 1mm MAS2-01-04 各1 颗。 2、取植体钻（取骨钻）：基台螺丝钻定位器 ∅3.5 FRT-3.7/4.4 ∅3.7 FRT-3.9/4.6 ∅4.1 FRT-4.3/5.0 ∅4.5 FRT-4.7/5.4 ∅5.0 FRT-5.2/5.9 ∅5.5 FRT-5.7/6.4 ∅6.0 FRT-6.2/6.9各1颗3、取基台螺丝钻SRD-01 2根 SRT-01 1根 SRT-02 1根 SRA-01 1根 4、其他：扳手 1个 基台定位器固定扳手 1个 骨挤压钻盖帽 1个 |  | 1、至少包含：1、取植体螺纹型钻： ∅2.8/3.8 1mm MAS2-01-01 ∅3.3/4.2 1mm MAS2-01-02 ∅2.8/3.8 1mm MAS2-01-03 ∅3.3/4.2 1mm MAS2-01-04 各1 颗。 2、取植体钻（取骨钻）：基台螺丝钻定位器 ∅3.5 FRT-3.7/4.4 ∅3.7 FRT-3.9/4.6 ∅4.1 FRT-4.3/5.0 ∅4.5 FRT-4.7/5.4 ∅5.0 FRT-5.2/5.9 ∅5.5 FRT-5.7/6.4 ∅6.0 FRT-6.2/6.9各1颗3、取基台螺丝钻SRD-01 2根 SRT-01 1根 SRT-02 1根 SRA-01 1根 4、其他：扳手 1个 基台定位器固定扳手 1个 骨挤压钻盖帽 1个； 3、不锈钢或钛合金材质； 4、具备良好的耐腐蚀性。 | 适用于口腔种植手术
| 8 | 钛刷 | 个 | 口腔科 | 各型号 | 清洁刷1个 |  | 1、需具有优越的复原力与灵活性； 2、可深入清洁种植体； 3、不易损伤种植体表面； 4、镍钛材质制成。 | 适用于清扫牙菌斑与种植体周围肉芽组织
| 9 | I型膜钉 | 个 | 口腔科 | 各型号 |  |  | 1、需由TC4ELI（Ti6A14VELI）钛合金制造； 2、符合GB/T13810规定； 3、表面着色阳极氧化处理。 | 适用于颅颌面骨折内固定
| 10 | II型膜钉 | 个 | 口腔科 | 各型号 |  |  | 1、需由TC4ELI（Ti6A14VELI）钛合金制造； 2、符合GB/T13810规定； 3、表面着色阳极氧化处理。 | 适用于颅颌面骨折内固定
| 11 | 骨钉 | 个 | 口腔科 | 各型号 |  |  | 1、需由TC4ELI（Ti6A14VELI）钛合金制造； 2、符合GB/T13810规定； 3、表面着色阳极氧化处理。 | 适用于颅颌面骨折内固定
| 12 | 帐篷钉 | 个 | 口腔科 | 各型号 |  |  | 1、需由TC4ELI（Ti6A14VELI）钛合金制造； 2、符合GB/T13810规定； 3、表面着色阳极氧化处理。 | 适用于颅颌面骨折内固定
| 13 | 口腔钛膜及附件 | 个 | 口腔科 | 各型号 |  |  | 1、由口腔钛膜及附件组成； 2、符合GB/T13810规定； 3、表面着色阳极氧化处理； 4、采用辐照灭菌。 | 适用于牙槽骨缺损部分填充材料的固定
4 | 1 | 一次性使用输尿管内窥镜导管 | 个 | 泌尿外科 | 各型号 | 9Fr以内 |  | 1、9Fr以内； 2、插入部前端双向弯曲角度≥270°； 3、视场角≥120°； 4、视向角0°。 | 适用于对患者输尿管及肾盂进行内镜检查或手术
| 2 | 一次性使用电子膀胱内窥镜导管 | 个 | 泌尿外科 | 各型号 | 外径13.5Fr，自带6.6Fr器械操作通道 |  | 1、外径13.5Fr，自带6.6Fr器械操作通道； 2、插入管外径≤5.0mm； 3、插入部前端双向弯曲角度≥270°； 4、一次性使用； 5、视向角0°。 | 适用于泌尿系统的检查
5 | 1 | 刨削刀头 | 个 | 麻醉手术中心 | 双齿 | 由S45500不锈钢材料制成，为宽双锯齿刃 | 采用钴60辐射灭菌 | 1、由S45500不锈钢材料制成； 2、为宽双锯齿刃； 3、采用钴60辐射灭菌； 4、由内刀和外刀组成。 | 适用于骨科或其他外科手术
| 2 | 呼气末二氧化碳导管 | 根 | 麻醉手术中心 | 各型号 |  |  | 1、需包含管体、连接接头、接头护帽； 2、由聚氯乙烯（PVC）材料制成； 3、经环氧乙烷灭菌处理。 | 适用于氧源与患者间的气体输送
| 3 | 一次性无创脑电传感器 | 套 | 麻醉手术中心 | 各型号 |  |  | 1、需包含电极片、导线和连接器； 2、交流阻抗：≤10Ω； 3、具有良好的生物相容性。 | 适用于采集、传输脑电生物信号
| 4 | 双腔支气管插管 | 根 | 麻醉手术中心 | Fr32右侧型 |  | 不含增塑剂DEHP | 1、需Fr32右侧型； 2、不含增塑剂DEHP； 3、由支气管插管及附件组成； 4、经环氧乙烷灭菌。 | 适用于手术麻醉时作分隔支气管通气
| 5 | 一次性使用动脉留置针 | 根 | 麻醉手术中心 | 各型号 |  |  | 1、需包含导管组件、针管组件和延长管； 2、经环氧乙烷灭菌； 3、一次性使用。 | 适用于动脉压监测及连续动脉血气的监测
| 6 | 钢丝加强型气管导管 | 根 | 麻醉手术中心 | 各型号 |  |  | 1、至少包含管体、接头、指示气囊； 2、经环氧乙烷灭菌； 3、一次性使用。 | 适用于临床建立人工气道
| 7 | 一次性使用麻醉喉喷雾器 | 根 | 麻醉手术中心 | 各型号 |  |  | 1、由喷头、连接管、接头组成； 2、经环氧乙烷灭菌； 3、由聚丙烯（PP）制成。 | 适用于外科体表和口咽喉部均匀喷洒药液
| 8 | 一次性使用无菌气管插管包 | 套 | 麻醉手术中心 | 各型号 |  |  | 1、至少包含气管插管、医用外科手套、口咽通气道和喉镜窥视片； 2、经环氧乙烷灭菌； 3、一次性使用； 4、钢丝加强型导管。 | 适用于建立人工气道
| 9 | 一次性使用加温毯 | 个 | 麻醉手术中心 | 各型号 |  |  | 1、由聚丙烯无纺布复合聚乙烯薄膜制成； 2、环氧乙烷灭菌处理； 3、具有高密度散热孔设计以确保热量分布均匀。 | 适用于对人体进行体外物理升温
6 | 1 | 自动弹力线痔疮套扎器 | 套 | 肛肠科 | 各型号（痔结扎术） |  | 1、适用于内痔、混合痔、直肠粘膜脱垂、直肠息肉等治疗； 2、具有斜切面设计，套扎后不易脱落、断裂。 | 1、采用ABS材料制成； 2、具有良好的弹性和回弹性； 3、经环氧乙烷灭菌。 | 适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗
7 | 1 | 无菌创面液体敷料 | 瓶 | 内分泌科 | 15ML |  | 可与新型敷贴等产品组合使用 | 1、需满足15ML； 2、重金属含量（以铅计）不大于10μg/mL； 3、经辐照灭菌处理； 4、具有成膜性。 | 适用于在伤口创面形成保护层及周围皮肤的护理
8 | 1 | 免打结倒刺缝线 | 根 | 普外科 | 各型号 |  | 该类缝线缝合易滑脱、松弛，缝合过程中需反复打结，钳夹组织。 | 1、采用聚对二氧环已酮制成； 2、无需打结； 3、需符合GB/T4240-2019标准。 | 适用于软组织缝合
| 2 | 取石网篮 | 个 | 普外科 | 各型号 |  | 胆道镜下使用 | 1、采用镍钛合金材料制成； 2、胆道镜下使用； 3、插入部分最大宽度≤1.8mm。 | 适用于取出组织、异物和结石
| 3 | 一次性腹腔镜软器械鞘管 | 根 | 普外科 | 各型号（单孔多通道穿刺器） |  |  | 1.至少包含套筒、主体注气组和切口保护套； 2、经环氧乙烷灭菌； 3、主体采用硅胶材料制成。 | 适用于作窥镜和器械进出切口的通道
9 | 1 | 微波闭合导管 | 个 | 普通外科 | 各型号 |  |  | 1、工作频率为2450±50HZ； 2、经环氧乙烷灭菌； 3、在工作频率下驻波比不大于3.0； 4、消融导管管身承受最大拉力不小于10N。 | 用于与微波治疗设备配合辅助治疗下肢静脉曲张
10 | 1 | 一次性使用钻头 | 个 | 神经外科 | 脑外铣刀 | 锥型钻头，杆长8cm，直径2.3mm |  | 1、锥型钻头，杆长8cm，直径2.3mm； 2、需包含限拉件、钻头、保护套； 3、经灭菌处理； 4、采用硬质合金，带锥度刃和螺旋刃。 | 适用于对人体颅骨组织进行打磨和切削
11 | 1 | 一次性使用内镜下牵拉组织夹 | 套 | 消化内科 | 各型号 |  |  | 1、工作长度1950-2300mm； 2、最小钳道直径2.8mm； 3、夹子可双向同步旋转。 | 适用于内镜黏膜下剥离术中对组织进行牵引
| 2 | 一次性使用软组织夹 | 把 | 消化内科 | 各型号（具有三臂结构） |  | 具有三臂结构 | 1、具有三臂结构； 2、经环氧乙烷灭菌； 3、插入部最大外径≤3.5mm； 4、有效长度1950mm。 | 适用于夹合消化道内软组织
| 3 | 结扎装置 | 根 | 消化内科 | 各型号 |  |  | 1、有效长度1950mm； 2、输送器外径2.1mm； 3、结扎环开幅30mm。 | 适用于组织切除后防止或控制出血,闭合创面
| 4 | 一次性内镜用注射针 | 根 | 消化内科 | 各型号 |  |  | 1、针管直径23g/25g； 2、经环氧乙烷灭菌； 3、工作长度1800mm； 4、需包含针头、导引头、输液内管、外管和护套管。 | 适用于消化道内的黏膜下注射
12 | 1 | 囊袋张力环 | 个 | 眼科 | CTR1210、CTR1311 |  | 1、适用于晶状体脱位、悬韧带松弛支撑晶状体囊袋；2、可永久植入 | 1、由含有紫外吸收剂的PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）材料制成； 2、经环氧乙烷灭菌； 3、为过半圆的圆弧环结构； 4、至少包含CTR1210、CTR1311。 | 适用于治疗晶状体部分脱位及悬韧带异常
| 2 | 可重复使用超乳管道套装 | 套 | 眼科 | 各型号 |  | 需与超乳仪匹配 | 1、需与超乳仪匹配（眼力健 小白星Sovereign Compact）； 2、可经过高温高压消毒重复使用； 3、可单手自动化管道安装。 | 适用于白内障手术
| 3 | 超乳针头 | 个 | 眼科 | 19号 |  | 需与超乳手柄匹配，可重复使用 | 1、需与超乳手柄匹配，可重复使用（眼力健 小白星Sovereign Compact）； 2、针头需包含直或弯针头19G/20G/21G; 3、可开展2.2mm-3.0mm切口； 4、型号为19号。 | 适用于白内障手术
13 | 1 | 一次性使用机用采血器 | 支 | 肾内科 | 各型号（至少包含8-10cm） | 1、至少包含8-10cm； 2、不锈钢材质； |  | 1、至少包含8-10cm型号； 2、不锈钢材质制成； 3、经环氧乙烷灭菌； 4、需设有针刺伤防护壳。 | 适用于和血液成分采集机配套从静脉或动脉采集血液
14 | 1 | 钬激光专用保护镜片 | 张 | 麻醉手术中心 | 各型号 |  |  | 1、熔融石英或石英玻璃材质制成； 2、透射率T＞99%； 3、中心波长2100nm； 4、可使用无水乙醇或丙酮重复擦拭清洁。 | 适用于保护激光器系统的光学部件
| 2 | 钬激光治疗机配件（钬激光专用刀光光纤） | 根 | 麻醉手术中心 | 各型号 | 1、发射方式：直射；2、发散角为15°，最大偏差不超过±20%；3、600微米承载功率100瓦 |  | 1、发射方式：直射； 2、发散角为15°，最大偏差不超过±20%； 3、600微米承载功率100瓦； 4、200微米承载功率60瓦。 | 适用于将高能量激光安全、精准地传输到手术部位
15 | 1 | 一次性使用活组织取样钳 | 根 | 呼吸与危重医学科 | 各型号 | 1、钳头可通过210°弯曲的钳道，外管绕2圈钳头可正常开闭；2、外表涂有超滑塑料涂层。 |  | 1、钳头可通过210°弯曲的钳道，外管绕2圈钳头可正常开闭； 2、外表涂有超滑塑料涂层； 3、需由钳头组件、连接组件和手柄组件组成； 4、经环氧乙烷灭菌。 | 适用于供内窥镜下活组织取样
| 2 | 一次性使用细胞刷 | 根 | 呼吸与危重医学科 | 各型号 | 1、刷头采用一体化设计；2、双套管设计。 |  | 1、刷头采用一体化设计； 2、双套管设计； 3、有效长度1200mm； 4、经环氧乙烷灭菌。 | 适用于内窥镜下进行组织取样
| 3 | FeNO检测试剂卡 | 个 | 呼吸与危重医学科 | 各型号 |  |  | 1、至少包含一次性咬嘴、呼吸手柄、传感器和外壳； 2、采用充电式电池； | 适用于测定人体呼出气体中一氧化氮的浓度
| 4 | 一次性使用呼吸过滤器及咬口 | 套 | 呼吸与危重医学科 | 一体式一次性使用呼吸过滤器及咬口 |  | 需与设备配套使用 | 1、需与设备配套使用； 2、一体式一次性使用呼吸过滤器及咬口； 3、由聚乙烯高分子材料制成； 4、需由吹气嘴、吹气口和过滤膜组成。 | 适用于过滤患者吹气时的唾液并维持患者的开口状态
| 5 | 一次性使用呼吸过滤器 | 个 | 呼吸与危重医学科 | 各型号 |  |  | 1、采用高分子聚丙烯材料制成； 2、需包含上盖、底盖与过滤介质。 | 适用于降低患者吸入或呼出颗粒性物质（包括微生物）的数量
16 | 1 | 印刷标签 | 卷 | 病理科 | 3000张/卷 |  |  | 1、≥3000张/卷； 2、24*20mm。 | 用于载玻片打印后标记
| 2 | 通用塑料玻片罩（液盖膜盖 玻片） | 盒 | 病理科 | 160个/盒 |  |  | 1、≥160个/盒； 2、塑料材质。 | 用于免疫组化操作
| 3 | 机载试剂瓶 | 个 | 病理科 | / |  |  | 1、聚丙烯（PP）或聚乙烯或玻璃材质； 2、圆柱状瓶体。 | 用于盛装试剂
| 4 | 电化粘附片 | 盒 | 病理科 | 50片/盒 |  |  | 1、≥50片/盒。 2、具备正电荷 Plus、多聚赖氨酸 PLL、硅烷化 APS 、明胶 Gelatin其中一种。 | 用于承载切片样本
| 5 | 硬质透明塑料试管（稀释 杯） | 包 | 病理科 | 500个/包 |  |  | 1、≥500个/包； 2、塑料材质。 | 用于稀释试剂
| 6 | 碳带 | 卷 | 病理科 | 50mm*300M |  |  | 1、50mm*300M。 | 用于打印标签
| 7 | 免疫组化笔(Mini) | 盒 | 病理科 | / |  |  | 1、耐高温聚合物组成； 2、避免染色时液体流淌和扩散。 | 用于标注抗体加注范围
| 8 | 网状纤维染色液 | 盒 | 病理科 | 8mI/瓶*5 |  |  | 1、≥8mI/瓶*5； 2、可显示与鉴别肿瘤的性质、来源。 | 用于病理特殊染色
| 9 | 弹性纤维染色液 | 盒 | 病理科 | 8mI/瓶*3 |  |  | 1、≥8mI/瓶*3； 2、可检测组织切片中的弹性纤维。 | 用于病理特殊染色
| 10 | 幽门螺杆菌染色液 | 盒 | 病理科 | 8mI/瓶*1 |  |  | 1、≥8mI/瓶*1； 2、可使胃幽门螺(旋)杆菌染色。 | 用于病理特殊染色
| 11 | 六胺银染色液 | 盒 | 病理科 | 8mI/瓶*12 |  |  | 1、≥8mI/瓶*12； 2、使福尔马林固定、石蜡包埋组织中的真菌和其他机会性生物的细胞壁中的多糖显色。 | 用于病理特殊染色
| 12 | 抗酸染色液 | 盒 | 病理科 | 8mI/瓶*6 |  |  | 1、≥8mI/瓶*6； 2、可对分枝杆菌属进行初步鉴别。 | 用于病理特殊染色
| 13 | 苯胺蓝染色液 | 盒 | 病理科 | 8mI/瓶*4 |  |  | 1、≥8mI/瓶*4； 2、可鉴定细胞内酸性物质的存在。 | 用于病理特殊染色
| 14 | 刚果红染色液 | 盒 | 病理科 | 8mI/瓶*4 |  |  | 1、≥8mI/瓶*4； 2、可定性组织学染色。 | 用于病理特殊染色
| 15 | 过碘酸雪夫染色液 | 盒 | 病理科 | 8mI/瓶*5 |  |  | 1、≥8mI/瓶*5； 2、可定性检测组织切片中的糖原、粘多糖。 | 用于病理特殊染色
| 16 | 铁染色液 | 盒 | 病理科 | 8mI/瓶*3 |  |  | 1、≥8mI/瓶*3； 2、定性 / 半定量检测骨髓涂片、血液涂片或组织切片中的 “可染铁”（非血红素铁）。 | 用于病理特殊染色
| 17 | 苏丹黑染色液 | 盒 | 病理科 | 8mI/瓶*3 |  |  | 1、≥8mI/瓶*3； 2、定性检测细胞（如血细胞、肿瘤细胞）或组织中的脂类物质。 | 用于病理特殊染色
| 18 | Masson 三色染色液 | 套 | 病理科 | Masson三 色法8mI瓶*5 |  |  | 1、≥8mI瓶*5； 2、Masson三色法，可鉴别胶原纤维和肌纤维。 | 用于病理特殊染色
| 19 | 阿利辛蓝染色液 | 盒 | 病理科 | 8mI/瓶*2 |  |  | 1、≥8mI/瓶*2； 2、识别富含酸性黏多糖的组织 / 细胞结构。 | 用于病理特殊染色
| 20 | 过碘酸雪夫染色液 | 套 | 病理科 | 高碘酸-无色品红-黄G法 |  |  | 1、高碘酸-无色品红-黄G法； 2、可识别组织中糖原沉积、基底膜结构及黏液性质判断。 | 用于病理特殊染色
| 21 | 琼斯亮绿染色液 | 盒 | 病理科 | 8mI/瓶*12 |  |  | 1、≥8mI/瓶*12； 2、可定性检测组织中的毛细血管基底膜显色。 | 用于病理特殊染色
| 22 | 亮绿-过碘酸雪夫染色液 | 盒 | 病理科 | 8mI/瓶*4 |  |  | 1、≥8mI/瓶*4； 2、可检测多糖、糖蛋白及真菌细胞壁成分。 | 用于病理特殊染色
| 23 | 脱钙液 | 瓶 | 病理科 | 500ml/瓶 |  |  | 1、≥500ml/瓶； 2、去除硬组织（如骨骼、牙齿、钙化病灶）中钙盐。 | 用于病理特殊染色
| 24 | 弹性纤维染色液 | 套 | 病理科 | 醛品红法，8mI/瓶4瓶/套 |  |  | 1、醛品红法； 2、≥8mI/瓶4瓶/套。 | 用于病理特殊染色
| 25 | 阿利辛蓝染色液 | 套 | 病理科 | 愛先蓝(PH2.5)法8mI/瓶, 2瓶/套 |  |  | 1、(PH2.5)法； 2、≥8mI/瓶, ≥2瓶/套； 3、识别富含酸性黏多糖的组织 / 细胞结构。 | 用于病理特殊染色
| 26 | 阿利辛蓝染色液 | 套 | 病理科 | HID-AB法，8mI/瓶, 3 瓶/套 |  |  | 1、HID-AB法； 2、≥8mI/瓶, ≥3瓶/套； 3、识别富含酸性黏多糖的组织 / 细胞结构。 | 用于病理特殊染色
| 27 | 阿利辛蓝-过碘酸雪夫氏染色液 | 套 | 病理科 | AB-PAS, 8mI/瓶, 6瓶/套 |  |  | 1、AB-PAS； 2、≥8mI/瓶, ≥6瓶/套。 | 用于病理特殊染色
| 28 | 幽门螺杆菌染色液 | 盒 | 病理科 | 200人份/盒 |  |  | 1、≥200人份/盒； 2、可使胃幽门螺(旋)杆菌染色。 | 用于病理特殊染色
| 29 | 抗酸分枝杆菌荧光染色试剂 | 盒 | 病理科 | 100人份/盒 |  |  | 1、≥100人份/盒； 2、快速诊断结核病及非结核分枝杆菌（NTM）感染。 | 用于快速诊断结核病及非结核分枝杆菌（NTM）感染
| 30 | 免疫显色试剂 | 盒 | 病理科 | 100人份/盒 |  |  | 1、≥100人份/盒； 2、肿瘤标志物检测。 | 用于肿瘤标志物检测
| 31 | DAB染色液试剂盒（型号：S2型） | 盒 | 病理科 | 160测试/盒 |  |  | 1、≥160测试/盒； 2、显示出目标分子的位置。 | 用于显示出目标分子的位置
| 32 | 脱蜡液 | 瓶 | 病理科 | 1L/瓶 |  |  | 1、≥1L/瓶； 2、去除材料表面或内部蜡质成分的化学或物理辅助剂。 | 用于高效清除蜡质
| 33 | 免疫组化抗原修复缓冲液 | 瓶 | 病理科 | 1L/瓶 |  |  | 1、≥1L/瓶； 2、恢复组织或细胞内抗原活性。 | 用于恢复组织或细胞内抗原活性
| 34 | 清洗液 | 瓶 | 病理科 | 1L/瓶 |  |  | 1、≥1L/瓶； 2、玻片 / 膜清洗。 | 用于去除目标物表面或体系中杂质、污染物、残留试剂等
| 35 | EBER检测试剂盒（原位杂交 法） | 盒 | 病理科 | 80 测试/盒 |  |  | 1、≥80 测试/盒； 2、能在细胞原位精准定位 EBV 感染的细胞。 | 用于检测组织或细胞中 EB 病毒（EBV）感染
| 36 | PD-L1 抗体试剂（免疫组织 化学法） | 盒 | 病理科 | 50 测试/盒 |  |  | 1、≥50 测试/盒； 2、检测肿瘤组织中 程序性死亡配体 1（Programmed Death Ligand 1, PD-L1） 的表达水平。 | 用于检测肿瘤组织
| 37 | 雄激素受体(AndrogenReceptor，AR)抗体试剂（免疫组织化学） | 盒 | 病理科 | 5.5ml/盒 |  |  | 1、≥5.5ml/盒 2、检测组织中雄激素受体表达情况。 | 用于检测组织中雄激素受体表达情况
| 38 | 雌激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 瓶 | 病理科 | 3ml/瓶 |  |  | 1、≥3ml/瓶； 2、检测组织中雌激素受体表达情况。 | 用于检测组织中雌激素受体表达情况
| 39 | 孕激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 瓶 | 病理科 | 3mI/瓶 |  |  | 1、≥3ml/瓶 2、检测组织中孕激素受体表达情况。 | 用于检测组织中孕激素受体表达情况
| 40 | bc1-6抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、常规染色基础上进行免疫组织化学染色。 | 用于淋巴瘤的诊断
| 41 | Villin（微管素）抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、肿瘤来源鉴别。 | 用于消化道、胰腺等上皮来源肿瘤的鉴别
| 42 | p16/Ki-67检测试剂盒（免疫细胞化学法） | 盒 | 病理科 | 100-200 测试/盒 |  |  | 1、≥100-200 测试/盒； 2、辅助判断细胞增殖状态与病变风险。 | 用于宫颈病变诊断领域
| 43 | 细胞角蛋白（广谱）抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3mI |  |  | 1、≥3ml； 2、辅助判断肿瘤的组织来源。 | 用于鉴别上皮来源肿瘤
| 44 | 细胞角蛋白20抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3mI |  |  | 1、≥3ml； 2、肿瘤的分型、起源判断及鉴别诊断。 | 用于肿瘤的分型、起源判断及鉴别诊断
| 45 | 细胞角蛋白19抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3mI |  |  | 1、≥3ml； 2、肿瘤的分型、起源判断及鉴别诊断。 | 用于肿瘤的分型、起源判断及鉴别诊断
| 46 | 细胞角蛋白 8抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、肿瘤的分型、起源判断及鉴别诊断。 | 用于肿瘤的分型、起源判断及鉴别诊断
| 47 | Ki-67 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、定位检测组织细胞中增殖活跃的细胞 | 用于量化细胞增殖活性
| 48 | 细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3mI |  |  | 1、≥3ml； 2、肿瘤的分型、起源判断及鉴别诊断。 | 用于肿瘤的分型、起源判断及鉴别诊断
| 49 | DOG1抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3mI |  |  | 1、≥3ml； 2、特定肿瘤的诊断与鉴别诊断。 | 用于特定肿瘤的诊断与鉴别诊断
| 50 | EMA 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、用于上皮源性肿瘤的筛查与鉴别。 | 用于上皮源性肿瘤的筛查与鉴别
| 51 | Vimentin抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、辅助 “间叶组织肿瘤的诊断” 及 “肿瘤来源（上皮 / 间叶）的鉴别”。 | 用于间叶组织肿瘤的诊断及 肿瘤来源（上皮 / 间叶）的鉴别
| 52 | CD45 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3mI |  |  | 1、≥3ml； 2、造血系统肿瘤的筛查与鉴别。 | 用于造血系统肿瘤的筛查与鉴别
| 53 | 细胞角蛋白5&6 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、上皮来源肿瘤的分型、鉴别诊断及预后评估。 | 用于上皮来源肿瘤的分型、鉴别诊断及预后评估
| 54 | Synaptophysin 抗体试剂 （免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、诊断神经内分泌肿瘤、鉴别神经源性病变。 | 用于诊断神经内分泌肿瘤、鉴别神经源性病变
| 55 | 胶质纤维酸性蛋白(GlialFibrillaryAcidicProtein, GFAP）抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3mI |  |  | 1、≥3ml； 2、神经系统肿瘤及非肿瘤性疾病的诊断与鉴别。 | 用于神经系统肿瘤及非肿瘤性疾病的诊断与鉴别
| 56 | Actin抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、辅助判断肿瘤来源。 | 用于辅助判断肿瘤来源
| 57 | Desmin 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3mI |  |  | 1、≥3ml； 2、病理诊断中对肌肉来源细胞及相关肿瘤的鉴别与分析。 | 用于病理诊断中对肌肉来源细胞及相关肿瘤的鉴别与分析
| 58 | CD56 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3mI |  |  | 1、≥3ml； 2、血液系统疾病诊断、肿瘤鉴别及血管生成。 | 用于血液系统疾病诊断、肿瘤鉴别及血管生成
| 59 | CD34 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3mI |  |  | 1、≥3ml； 2、血液系统疾病、软组织肿瘤及血管相关病变诊断。 | 用于血液系统疾病、软组织肿瘤及血管相关病变诊断
| 60 | CD10抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3mI |  |  | 1、≥3ml； 2、辅助肿瘤的鉴别诊断与分型。 | 用于辅助肿瘤的鉴别诊断与分型
| 61 | p53 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、肿瘤良恶性鉴别、分型、预后评估及治疗指导。 | 用于肿瘤良恶性鉴别、分型、预后评估及治疗指导
| 62 | SMA 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3mI |  |  | 1、≥3ml； 2、软组织肿瘤分型、器官纤维化评估、肿瘤来源鉴别。 | 用于软组织肿瘤分型、器官纤维化评估、肿瘤来源鉴别
| 63 | PMS2 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3mI |  |  | 1、≥3ml； 2、肿瘤分子分型。 | 用于肿瘤分子分型
| 64 | 细胞角蛋白18抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3mI |  |  | 1、≥3ml； 2、肿瘤的分型、起源判断及鉴别诊断。 | 用于肿瘤的分型、起源判断及鉴别诊断
| 65 | S100抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、神经内分泌肿瘤辅助诊断。 | 用于神经内分泌肿瘤辅助诊断
| 66 | Alpha-1-Fetoprotein 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3mI |  |  | 1、≥3ml； 2、生殖细胞肿瘤检测。 | 用于生殖细胞肿瘤检测
| 67 | bc1-2 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3mI |  |  | 1、≥3ml； 2、淋巴瘤诊断与分型。 | 用于淋巴瘤诊断与分型
| 68 | CD21 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、淋巴瘤诊断与分型； 3、鼻咽癌诊断辅助。 | 用于淋巴瘤诊断与分型
| 69 | CDX-2 抗体试剂（免疫组织化学) | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、消化道肿瘤来源判断。 | 用于消化道肿瘤来源判断
| 70 | MC 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、辅助诊断肥大细胞增多症、肥大细胞瘤。 | 用于辅助诊断肥大细胞增多症、肥大细胞瘤
| 71 | Chromogranin抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、神经内分泌肿瘤（NET）诊断。 | 用于神经内分泌肿瘤（NET）诊断
| 72 | Ber-EP4抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、区分上皮性肿瘤与非上皮性肿瘤。 | 用于区分上皮性肿瘤与非上皮性肿瘤
| 73 | 细胞角蛋白8&18抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、区分上皮性肿瘤与非上皮性肿瘤。 | 用于区分上皮性肿瘤与非上皮性肿瘤
| 74 | p40 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、头颈部鳞癌诊断。 | 用于头颈部鳞癌诊断
| 75 | MLH1 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、结直肠癌分型 | 用于结直肠癌分型
| 76 | p16 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、HPV 相关口咽癌诊断 | 用于HPV 相关口咽癌诊断
| 77 | Glypican 3抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、肝内胆管癌（ICC）鉴别 | 用于肝内胆管癌（ICC）鉴别
| 78 | Inhibin,alpha抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、肿瘤分型与鉴别诊断 | 用于肿瘤分型与鉴别诊断
| 79 | AMACR/p504s抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、前列腺癌诊断 | 用于前列腺癌诊断
| 80 | Hepatocyte抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、肝细胞癌（HCC）诊断 | 用于肝细胞癌（HCC）诊断
| 81 | Pax-8抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、识别来源于甲状腺、肾及副中肾管的肿瘤 | 用于识别来源于甲状腺、肾及副中肾管的肿瘤
| 82 | MSH6 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、多种上皮性肿瘤诊断 | 用于多种上皮性肿瘤诊断
| 83 | Mammaglobin抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、乳腺肿瘤诊断和鉴别诊断 | 用于乳腺肿瘤诊断和鉴别诊断
| 84 | WT1抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、识别特定类型的肿瘤 | 用于识别特定类型的肿瘤
| 85 | Calretinin抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、间皮瘤、生殖细胞肿瘤及部分神经内分泌肿瘤的诊断 | 用于间皮瘤、生殖细胞肿瘤及部分神经内分泌肿瘤的诊断
| 86 | c-MYC 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、区分前列腺导管腺癌与前列腺腺泡腺癌 | 用于区分前列腺导管腺癌与前列腺腺泡腺癌
| 87 | Beta-catenin抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、判断预后和指导治疗 结直肠癌 | 用于判断预后和指导治疗 结直肠癌
| 88 | IMP3 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、区分导管腺癌与良性胰腺病变 | 用于区分导管腺癌与良性胰腺病变
| 89 | D2-40 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、肿瘤淋巴管侵犯检测 | 用于肿瘤淋巴管侵犯检测
| 90 | Myeloperoxidase 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、血液系统肿瘤诊断与分型 | 用于血液系统肿瘤诊断与分型
| 91 | GATA3 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、淋巴造血系统肿瘤的分型与鉴别 | 用于淋巴造血系统肿瘤的分型与鉴别
| 92 | GCDFP-15 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、乳腺肿瘤的原发与转移的核心鉴别 | 用于乳腺肿瘤的原发与转移的核心鉴别
| 93 | E-Cadherin抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、肿瘤的上皮来源鉴别（分型诊断） | 用于肿瘤的上皮来源鉴别（分型诊断）
| 94 | 细胞角蛋白CAM 5.2 抗体（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、鉴别肿瘤来源 | 用于鉴别肿瘤来源
| 95 | MSH2 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、筛查 Lynch 综合征高风险人群 | 用于筛查 Lynch 综合征高风险人群
| 96 | S100P抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、辅助诊断特定肿瘤类型 | 用于辅助诊断特定肿瘤类型
| 97 | 细胞周期蛋白D1抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、肿瘤诊断与分型 | 用于检测 Cyclin D1 蛋白的表达水平
| 98 | EGFR（表皮生长因子受体）抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、肿瘤诊断与分型 | 用于肿瘤诊断与分型
| 99 | MUM1 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、淋巴瘤分型与诊断 | 用于淋巴瘤分型与诊断
| 100 | Galectin-3抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、肿瘤诊断与分型 | 用于肿瘤诊断与分型
| 101 | FSH 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测 FSH 蛋白的表达 | 用于检测 FSH 蛋白的表达
| 102 | CEA抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测 CEA 蛋白的表达 | 用于检测 CEA 蛋白的表达
| 103 | TdT 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测 FSH 蛋白的表达 | 用于垂体肿瘤分型、生殖内分泌疾病
| 104 | Kappa 链抗体试剂（免疫组 织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、淋巴瘤分型与诊断 | 用于淋巴瘤分型与诊断
| 105 | CD2 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测 CD2 蛋白的表达 | 用于T 细胞及 NK 细胞相关疾病的诊断和分型
| 106 | Lambda 链抗体试剂（免疫组 织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测免疫球蛋白 λ 轻链的表达 | 淋巴瘤分型、B 细胞克隆性判断及浆细胞疾病诊断
| 107 | CD45RO 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测 CD45RO 蛋白的表达 | 用于T 细胞淋巴瘤诊断、免疫表型分析及肿瘤来源判断
| 108 | Neurofilament 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测神经丝蛋白的表达 | 用于神经系统肿瘤诊断、神经退行性疾病研究及神经损伤评估
| 109 | Ep-CAM抗体试剂（免疫组织 化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测 Ep-CAM 蛋白的表达 | 用于肿瘤诊断、分型及靶向治疗
| 110 | CD30 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测 CD30 蛋白的表达 | 用于淋巴瘤诊断、分型及靶向治疗
| 111 | CD14抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测 CD14 蛋白的表达 | 用于标记单核细胞、巨噬细胞及部分树突状细胞
| 112 | CD23 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测 CD23 蛋白的表达 | 用于淋巴瘤诊断、B 细胞活化状态评估及过敏反应
| 113 | CD99 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测 CD99 蛋白的表达 | 用于小圆细胞肿瘤鉴别诊断
| 114 | HMB-45 抗体试剂（免疫组织 化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测黑色素瘤相关抗原 | 用于黑色素瘤诊断与鉴别诊断
| 115 | CD15 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测 CD15 抗原（Lewis x 糖链）的表达 | 用于多种肿瘤诊断与炎症研究
| 116 | p63抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测 p63 蛋白的表达 | 用于肿瘤诊断、鉴别诊断及预后评估
| 117 | CD68 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测 CD68 抗原的表达 | 用于识别单核巨噬细胞系统
| 118 | Granzyme B抗体试剂（免疫 组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测 Granzyme B 蛋白的表达 | 用于免疫反应、肿瘤免疫及炎症性疾病研究
| 119 | CD138 抗体试剂（免疫组织 化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测 CD138 抗原（Syndecan-1）的表达 | 用于识别浆细胞及相关肿瘤
| 120 | p120抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测 p120 连环蛋白（p120-catenin）的表达 | 用于肿瘤诊断、分型及预后评估
| 121 | CD79a抗体试剂（免疫组织 化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测 CD79a 蛋白的表达 | 用于淋巴瘤诊断与分型
| 122 | CD7 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测 CD7 抗原的表达 | 用于淋巴瘤 / 白血病诊断与分型
| 123 | CD8 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测 CD8 抗原的表达 | 用于淋巴瘤 / 白血病诊断
| 124 | 甲状腺转录因子-1(TTF-1)抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测甲状腺转录因子 - 1 蛋白的表达 | 用于腺癌和甲状腺肿瘤诊断
| 125 | MART-1/meianA抗体试剂（免 疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测黑色素细胞分化抗原 | 用于诊断恶性黑色素瘤
| 126 | Protein GeneProduct 9.5 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测神经元特异性烯醇化酶相关蛋白 PGP9.5 | 用于神经内分泌肿瘤及神经系统病变的诊断
| 127 | Napsin A抗体试剂（免疫组 织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测天冬氨酸蛋白酶家族成员 Napsin A 蛋白 | 用于肺腺癌与鳞癌鉴别及转移癌来源判断
| 128 | NSE 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测神经内分泌细胞特异性糖酵解酶 | 用于辅助神经内分泌肿瘤诊断
| 129 | CD43 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测白细胞表面的 CD43 糖蛋白 | 用于淋巴瘤及白血病诊断
| 130 | VEGF 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 VEGF 蛋白表达水平 | 用于研究肿瘤血管生成和判断肿瘤侵袭性
| 131 | Calcitonin降钙素抗体试（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测甲状腺 C 细胞及相关肿瘤中的降钙素蛋白 | 用于诊断甲状腺髓样癌
| 132 | 细胞角蛋白（低分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测上皮来源肿瘤中低分子量角蛋白的表达 | 用于判断肿瘤上皮分化
| 133 | 细胞角蛋白（高分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中高分子量细胞角蛋白的表达 | 用于鳞状上皮及其肿瘤的诊断
| 134 | CD163 抗体试剂（免疫组织 化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测 CD163 蛋白的表达 | 用于肿瘤微环境研究和炎症性疾病评估
| 135 | CD123 抗体试剂（免疫组织 化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 CD123 蛋白的表达 | 用于多种造血系统肿瘤的诊断
| 136 | CD61 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测血小板和巨核细胞表面的整合素 β3 链 | 用于血液系统疾病诊断
| 137 | CD57抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 CD57 抗原的表达 | 用于多种免疫细胞和肿瘤的诊断
| 138 | CD44 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 CD44 蛋白的表达 | 用于肿瘤诊断、预后评估和干细胞研究
| 139 | GlutanineSynthetase 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 GS 蛋白的表达 | 用于肝癌诊断与分型
| 140 | HumanChorionicGonadotropin抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 hCG 蛋白的表达 | 用于生殖细胞肿瘤诊断
| 141 | GST-π抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 GST-π 蛋白的表达 | 用于肿瘤诊断与分型
| 142 | Caldesmon 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 Caldesmon 蛋白的表达 | 用于平滑肌肿瘤诊断
| 143 | CA19-9抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 CA19-9 抗原的表达 | 用于消化系统肿瘤的血清学标志物
| 144 | ALK 抗体试剂（免疫组织化学) | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2，检测组织中 ALK（Anaplastic Lymphoma Kinase）蛋白的表达 | 用于肿瘤诊断与分型
| 145 | ACTH 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中促肾上腺皮质激素的表达 | 用于垂体肿瘤诊断
| 146 | AACT 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 α1 - 抗糜蛋白酶（Alpha-1-Antichymotrypsin） 的表达 | 用于辅助诊断恶性黑色素瘤、部分肉瘤
| 147 | Collagen TypeIV 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 IV 型胶原蛋白 的表达 | 用于肿瘤研究与诊断
| 148 | Gastrin抗体试剂（免疫组织化学) | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、3ml； 2、检测组织中胃泌素 (Gastrin) 的表达 | 用于肿瘤诊断与分型
| 149 | FLI-1 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中Friend 白血病整合因子 1（Friend leukemia integration 1）蛋白的表达 | 用于小圆细胞肿瘤的鉴别诊断
| 150 | Factor VIII受体抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中凝血因子 VIII的表达 | 用于血管内皮细胞的标记
| 151 | 细胞角蛋白14抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 CK14 蛋白的表达 | 用于上皮及上皮源性肿瘤的鉴别诊断
| 152 | 细胞角蛋白17抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 CK17 蛋白的表达 | 用于上皮性肿瘤的鉴别诊断和某些皮肤病变的研究
| 153 | CD38 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 CD38 蛋白的表达 | 用于淋巴造血系统肿瘤的诊断与分型
| 154 | Calponin抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 Calponin 蛋白的表达 | 用于平滑肌及肌上皮分化的鉴别诊断
| 155 | CDla抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 CD1a 蛋白的表达 | 用于朗格汉斯细胞及相关肿瘤的诊断与鉴别
| 156 | CD4 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 CD4 蛋白的表达 | 用于T 细胞亚群鉴定及相关疾病诊断
| 157 | GLUI-1 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 GLUT1 蛋白的表达情况 | 用于肿瘤诊断与鉴别诊断
| 158 | CD31 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 CD31 蛋白的表达 | 用于血管内皮细胞的识别与血管相关病变的诊断
| 159 | CD5 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 CD5 蛋白的表达 | 用于T 细胞标记及部分 B 细胞肿瘤的诊断
| 160 | CD19 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 CD19 蛋白的表达 | 用于B 细胞的识别与 B 细胞相关疾病的诊断
| 161 | MUC2抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中黏蛋白 2（MUC2）的表达 | 用于消化道黏液分泌型肿瘤的诊断与分型
| 162 | MUC-1 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中黏蛋白 1（MUC1）的表达 | 用于上皮来源肿瘤诊断、分型及预后评估
| 163 | MDM2 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、调控 p53 发挥作用 | 用于肿瘤诊断和预后评估
| 164 | Lysozyme 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中溶菌酶的表达 | 用于组织细胞 / 髓系肿瘤诊断及炎症反应评估
| 165 | LuteinizingHormone 抗体试剂（免疫组织化学) | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测垂体促性腺激素细胞及相关肿瘤中 LH 的表达 | 用于垂体肿瘤分型诊断
| 166 | IgG4 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测垂体促性腺激素细胞及相关肿瘤中 LH 的表达 | 用于垂体肿瘤分型诊断
| 167 | IgA抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中免疫球蛋白 A 的表达 | 用于肾脏疾病、消化系统疾病和免疫相关病变的诊断
| 168 | Helicobacterphlori 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测胃黏膜组织中幽门螺杆菌的存在 | 用于慢性胃炎、消化性溃疡及胃癌相关病变诊断
| 169 | HumanPlacentalLactogen 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测胎盘组织及相关肿瘤中 HPL 的表达 | 用于胎盘源性肿瘤诊断
| 170 | Myoglobin抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中肌红蛋白的表达 | 用于骨骼肌与心肌来源肿瘤诊断
| 171 | Nestin抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中巢蛋白（Nestin）的表达 | 用于神经源性肿瘤及干细胞研究
| 172 | 0ligo-2抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测中枢神经系统肿瘤 | 用于少突胶质细胞瘤的特异性标志物
| 173 | p57 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、调控 G1 期细胞周期 | 用于胎盘性肿瘤及部分软组织肿瘤的诊断
| 174 | nm23 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、肿瘤侵袭性和转移潜能 | 用于肿瘤侵袭性和转移潜能
| 175 | PSAP 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、标记原发及转移性的前列腺癌 | 用于前列腺来源肿瘤的重要标志物
| 176 | Pax-2抗体试剂（免疫组织 化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、调控胚胎发育过程中泌尿生殖系统、肾脏和部分神经系统的分化 | 用于标记肾来源肿瘤及苗勒管相关肿瘤
| 177 | Pax-5 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、调控 B 淋巴细胞发育与分化 | 用于标记 B 细胞及其肿瘤
| 178 | IgM 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、辅助淋巴瘤分型 | 用于辅助淋巴瘤分型
| 179 | PLAP 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、生殖细胞肿瘤的诊断与鉴别 | 用于生殖细胞肿瘤的诊断与鉴别
| 180 | PCNA 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、辅助判断肿瘤生物学行为及预后 | 用于辅助判断肿瘤生物学行为及预后
| 181 | TOP2A 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、肿瘤增殖活性评估 | 用于肿瘤增殖活性评估
| 182 | TPO抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、甲状腺组织及肿瘤的鉴别诊断 | 用于甲状腺组织及肿瘤的鉴别诊断
| 183 | ThyroidStimulatingHormone 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、调控甲状腺激素的合成与分泌 | 用于垂体 TSH 细胞腺瘤的诊断及鉴别诊断
| 184 | SALI4抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 SALL4 蛋白的表达情况 | 用于血液系统肿瘤的检测
| 185 | Rb GeneProtein抗体试剂（疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测肿瘤中 Rb 蛋白表达缺失情况 | 用于辅助肿瘤诊断与预后评估
| 186 | CA125 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、表达于体腔上皮 | 用于协助判断肿瘤来源
| 187 | Myelin BasicProtein抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、鉴别神经鞘瘤、胶质瘤 | 用于辅助神经系统疾病诊断
| 188 | MUC5AC抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、分泌型黏蛋白 | 用于消化道和呼吸道腺癌诊断
| 189 | IgG抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、介导体液免疫反应 | 用于辅助判断肿瘤的免疫表型
| 190 | Langerin抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、C 型凝集素 | 用于识别组织中的朗格汉斯细胞及其相关肿瘤
| 191 | Ksp-Cadherin抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、特异性标记肾脏组织中的肾小管上皮细胞 | 用于肾脏疾病诊断
| 192 | PSA抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、前列腺组织及其肿瘤的特异性标志物 | 用于前列腺组织及其肿瘤的特异性标志物
| 193 | 細胞角蛋白10抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、维持细胞结构稳定 | 用于判断上皮分化程度
| 194 | ZAP-70 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、淋巴瘤分型与鉴别 | 用于慢性淋巴细胞白血病（CLL）的预后评估
| 195 | Tryptase 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、诊断肥大细胞增生性疾病 | 用于肥大细胞增生性疾病的诊断
| 196 | TLEI抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、诊断滑膜肉瘤 | 用于滑膜肉瘤的诊断
| 197 | SOX-11 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、在套细胞淋巴瘤中具有高度敏感性 | 用于淋巴瘤分型
| 198 | SOX-2 抗体试剂（免疫组织 化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、诊断神经内分泌肿瘤 | 用于神经内分泌肿瘤的诊断与分型
| 199 | Somatostatin抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中生长抑素的表达情况 | 用于神经内分泌肿瘤诊断
| 200 | Smooth MuscleMyosin抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中平滑肌肌球蛋白的表达情况 | 用于检测组织中平滑肌肌球蛋白的表达情况
| 201 | Renal CeIICarcinomaMarker 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、辅助诊断肾细胞癌 | 用于辅助诊断肾细胞癌
| 202 | Insulin抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、特异性标记组织中的胰岛素 | 用于胰岛细胞肿瘤诊断
| 203 | IgD抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 IgD 的表达 | 用于淋巴增生性疾病诊断
| 204 | Human GrowthHormone 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、特异性标记分泌 hGH 的细胞 | 用于垂体肿瘤诊断
| 205 | FOXPI 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 FOXP1 的表达 | 用于淋巴瘤诊断与分型
| 206 | Fascin抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 Fascin 的表达 | 用于肿瘤诊断与鉴别
| 207 | CD63 抗体试剂（免学疫组织化） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 CD63 的表达与定位 | 用于肿瘤研究与诊断
| 208 | PSMA抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 PSMA 蛋白表达 | 用于前列腺癌诊断
| 209 | p27 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 p27 蛋白表达水平 | 用于肿瘤增殖与预后评估
| 210 | 0ct4 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 Oct4 蛋白的表达与定位 临床病理应用 | 用于生殖细胞肿瘤诊断
| 211 | Oct2抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 Oct2 蛋白表达与定位 | 用于淋巴瘤诊断与分型
| 212 | MyoDI 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 MyoD1 蛋白的表达与定位 | 用于软组织肿瘤诊断
| 213 | PRL 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 PRL 蛋白的表达与定位 | 用于垂体肿瘤的诊断
| 214 | MUC6 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 MUC6 蛋白的表达 | 用于胃肿瘤诊断与分型
| 215 | PTH 甲状旁腺素抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 PTH 蛋白的表达与定位 | 用于甲状旁腺肿瘤的诊断
| 216 | LEF-1 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 LEF-1 蛋白表达 | 用于检测组织中 LEF-1 蛋白表达
| 217 | NeuN 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中神经元的存在与分布 | 用于神经系统肿瘤诊断
| 218 | CD13 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 CD13 蛋白的表达 | 用于造血系统肿瘤诊断
| 219 | CA IX 碳酸酐醇9抗体试剂（免 疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、免疫组织化学检测其透明细胞肾细胞癌 | 用于透明细胞肾细胞癌（ccRCC）诊断
| 220 | Annexin A1抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 Annexin A1 蛋白表达 | 用于肿瘤诊断与分型
| 221 | CD35抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 CD35 蛋白表达 | 用于淋巴组织病变的诊断
| 222 | CD25 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 CD25 蛋白的表达 | 用于 淋巴瘤诊断与分型
| 223 | CD16抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 CD16 蛋白表达 | 用于淋巴造血系统肿瘤的诊断
| 224 | CD3 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 T 细胞分布与浸润情况 | 用于淋巴瘤诊断与分型
| 225 | P糖蛋白(P-Glycoprotein)抗体试剂（免疫组织化学法） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml； 2、检测组织中 P‑gp 蛋白表达 | 用于肿瘤多药耐药预测
| 226 | 甲状腺球蛋白(TG)抗体试剂《免疫组织化学法） | 瓶 | 病理科 | 1ml |  |  | 1、≥1ml 2、检测组织中 TG 蛋白表达 | 用于甲状腺肿瘤诊断与鉴别
| 227 | E-cadherin/p120 检测试剂（免疫组织化学法） | 支 | 病理科 | 3.0ml |  |  | 1、≥3ml 2、单独或双标检测两种蛋白 | 用于肿瘤类型鉴别
| 228 | SATB2/CK20检测试剂（免疫组织化学法） | 支 | 病理科 | 3.0mI/支 |  |  | 1、≥3ml/支 2、诊断结直肠癌 | 用于结直肠癌诊断与鉴别
| 229 | CK7/Calponin/p63 检测试剂（免疫组织化学法） | 支 | 病理科 | 3.0mI/支 |  |  | 1、≥3ml/支 2、诊断前列腺病变 | 用于前列腺病变诊断
| 230 | 细胞角蛋白CK34BetaE（高分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 1mI/瓶 |  |  | 1、≥1ml/瓶 2、小活检标本中鉴别前列腺癌与良性腺体 | 用于前列腺病变诊断
| 231 | 隐伏膜蛋白(EBV, LMP-1)抗体试剂（免疫组织化学法） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml 2、诊断EBV 相关恶性肿瘤 | 用于EBV 相关恶性肿瘤诊断
| 232 | 细胞紧密连接蛋白18.2抗体试剂（免疫组织化学) | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml 2、肿瘤靶向治疗伴随诊断 | 用于肿瘤靶向治疗伴随诊断
| 233 | IDH-1 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml 2、检测总 IDH1 表达水平 | 用于肿瘤诊断与分型
| 234 | TAG-72抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml 2、肿瘤诊断与鉴别诊断 | 用于肿瘤诊断与鉴别诊断
| 235 | p21/WAFI抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml 2、抑制 CDK 复合物活性 | 用于肿瘤预后评估
| 236 | CD44v6 抗体试剂（免疫组织化学法) | 瓶 | 病理科 | 3ml |  |  | 1、≥3ml 2、肿瘤诊断与分型 | 用于肿瘤预后与侵袭性评估
| 237 | CD117 抗体试剂（免疫组织化学法） | 瓶 | 病理科 | 6mI/瓶 |  |  | 1、≥6ml/瓶 2、靶向治疗筛选 | 用于肿瘤诊断与分型
| 238 | CD20 抗体试剂（免疫组织化学法） | 瓶 | 病理科 | 3mI/瓶 |  |  | 1、≥3ml/瓶 2、淋巴瘤诊断与分型 | 用于淋巴瘤诊断与分型
| 239 | HER-2 抗体试剂（免疫组织化学法） | 瓶 | 病理科 | 3mI/瓶 |  |  | 1、≥3ml/瓶 2、评估蛋白表达水平 | 用于乳腺癌诊断与分型
| 240 | PapillomaVirus 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3.0ml/瓶 |  |  | 1、≥3ml/瓶 2、检测病毒蛋白表达 | 用于肿瘤诊断与分型
| 241 | THY 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3.0ml/瓶 |  |  | 1、≥3ml/瓶 2、免疫组织化学染色 | 用于免疫组织化学染色
| 242 | 细胞角蛋白8抗体试剂（免疫织织化学) | 瓶 | 病理科 | 3.0ml/瓶 |  |  | 1、≥3ml/瓶 2、区分上皮源性肿瘤与非上皮源性肿瘤 | 用于上皮性肿瘤的诊断与鉴别诊断
| 243 | ERCCI 抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3.0mI/瓶 |  |  | 1、≥3ml/瓶 2、检测蛋白表达 | 用于预测化疗敏感性
| 244 | ESA 抗体试剂（免疫组织化 学） | 瓶 | 病理科 | 3.0ml/瓶 |  |  | 1、≥3ml/瓶 2、检测蛋白表达 | 用于腺癌诊断与分型
| 245 | Laminin抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3.0mI/瓶 |  |  | 1、≥3ml/瓶 2、抗体特异性 | 用于肿瘤诊断与鉴别
| 246 | CXCL-13抗体试剂（免疫组织化学） | 瓶 | 病理科 | 3. 0ml/瓶 |  |  | 1、≥3ml/瓶 2、检测蛋白表达 | 用于淋巴瘤诊断
| 247 | PTEN 抗体试剂（免疫组织化 学法） | 盒 | 病理科 | 2mI/盒 |  |  | 1、≥2ml/盒 2、检测蛋白表达 | 用于肿瘤分型与指导治疗
| 248 | NKX3.1抗体试剂（免疫组织化学法） | 盒 | 病理科 | 2mI/盒 |  |  | 1、≥2mI/盒 2、检测蛋白表达 | 用于前列腺癌诊断与鉴别诊断
| 249 | TIA-1 抗体试剂（免疫组织化学） | 盒 | 病理科 | 2mI/盒 |  |  | 1、≥2ml/盒 2、检测蛋白表达 | 用于淋巴瘤诊断
| 250 | COX-2 抗体试剂（免疫组织 化学 | 盒 | 病理科 | 2mI/盒 |  |  | 1、≥2ml/盒 2、检测蛋白表达 | 用于肿瘤研究与预后评估
| 251 | Podoplanin抗体试剂（免疫组织化学） | 盒 | 病理科 | 2mI/盒 |  |  | 1、≥2ml/盒 2、检测蛋白表达 | 用于肿瘤诊断与分型
| 252 | BCA-225 抗休试剂（免疫组织化学） | 盒 | 病理科 | 2mI/盒 |  |  | 1、≥2ml/盒 2、检测蛋白表达 | 用于肿瘤诊断与分型
| 253 | BAX 抗体试剂（免疫组织化学） | 盒 | 病理科 | 2mI/盒 |  |  | 1、≥2ml/盒 2、检测组织中 BAX 蛋白表达 | 用于肿瘤诊断
| 254 | B 淋巴细胞特异性激活 OCT结合蛋白1(Bob.1)抗体试剂（免疫组织化学法） | 盒 | 病理科 | 2mI/盒 |  |  | 1、2mI/盒 2、不单独作为淋巴瘤诊断依据 | 用于淋巴瘤分型
| 255 | MOC-31抗体试剂（免疫组织化学） | 盒 | 病理科 | 2mI/盒 |  |  | 1、≥2ml/盒 2、检测上皮细胞表面的糖蛋白抗原 | 用于腺癌与间叶性肿瘤鉴别
| 256 | 细胞周期蛋E抗体试剂（免疫组织化学） | 盒 | 病理科 | 2mI/盒 |  |  | 1、≥2ml/盒 2、不单独作为肿瘤诊断依据 | 用于肿瘤增殖活性评估
| 257 | PC抗体试剂（免疫组织化学） | 盒 | 病理科 | 2mI/盒 |  |  | 1、≥2ml/盒 2、前列腺上皮细胞特异性标志物 | 用于前列腺癌诊断
| 258 | SurfactantProteinB抗体试剂（免疫组织化学） | 盒 | 病理科 | 2mI/盒 |  |  | 1、≥2ml/盒 2、标记肺组织特异性细胞 | 用于肺腺癌分型
| 259 | pS2抗体试剂（免疫组织化学） | 盒 | 病理科 | 2mI/盒 |  |  | 1、≥2ml/盒 2、受雌激素调控 | 用于乳腺癌激素受体相关性评估
| 260 | β-tubulin-Ⅲ抗体试剂（免疫组织化学) | 盒 | 病理科 | 2mI/盒 |  |  | 1、≥2ml/盒 2、标记神经元和神经内分泌细胞 | 用于神经内分泌肿瘤诊断
| 261 | ATRX 抗体试剂（免疫组织化 学） | 盒 | 病理科 | 2mI/盒 |  |  | 1、≥2ml/盒 2、可不单独作为肿瘤诊断依据 | 用于胶质瘤分型
| 262 | Tyrosinase抗体试剂（免疫组织化学） | 盒 | 病理科 | 2mI/盒 |  |  | 1、≥2ml/盒 2、标记黑色素细胞及其肿瘤 | 用于黑色素瘤诊断
| 263 | RRMI 抗体试剂（免疫组织化 学 | 盒 | 病理科 | 2mI/盒 |  |  | 1、≥2ml/盒 2、可预测化疗反应 | 用于肿瘤增殖活性及预后
| 264 | Glucagon 抗体试剂（免疫组织化学） | 盒 | 病理科 | 2mI/盒 |  |  | 1、≥2ml/盒 2、可不单独作为肿瘤诊断依据 | 用于功能性胰岛细胞瘤的功能分型
| 265 | 多药耐药相关蛋白(MRP)抗体试剂（免疫组织化学法） | 盒 | 病理科 | 2mI/盒 |  |  | 1、2mI/盒 2、≥预测化疗敏感性和评估预后 | 用于肿瘤耐药预测
| 266 | MGMT 抗体试剂（免疫组织化 学法） | 盒 | 病理科 | 2mI/盒 |  |  | 1、2mI/盒 2、≥预测替莫唑胺等烷化剂化疗反应 | 用于预测烷化剂类化疗药物疗效
| 267 | 程序性死亡受体1(PD-1)抗体试剂（免疫组织化学法) | 盒 | 病理科 | 2mI/盒 |  |  | 1、2mI/盒 2、≥非独立预测指标 | 用于免疫治疗预测
17 | 1 | 持物桶 | 个 | 消毒供应中心 | 大号、小号、中号 |  |  | 1、需满足大号、小号、中号； 2、需不锈钢材质。 | 适用于支棱物品辅助
| 2 | 治疗碗 | 个 | 消毒供应中心 | 大号、小号、中号 |  |  | 1、需满足大号、小号、中号； 2、不锈钢材料制成。 | 适用于临床治疗
| 3 | 吸引头 | 个 | 消毒供应中心 | 常用型号 |  |  | 1、需满足长30cm； 2、角弯为45°； 3、需长拆卸式； 4、弯/直型圆头，短套管，拆卸式。 | 用于连接器械或设备吸引
| 4 | 胸腔自撑 | 个 | 消毒供应中心 | 常用型号 |  |  | 1、双叶转动式35*30； 2、二叶、双圆梗，不锈钢材质。 | 适用于牵开胸部组织
| 5 | 压肠板 | 个 | 消毒供应中心 | 常用型号 |  |  | 1、具有良好的生物相容性； 2、由可再生聚合物材料制成； 3、15-30厘米长，不锈钢材质。 | 用于按压组织
| 6 | 枪状镊 | 个 | 消毒供应中心 | 14cm、16cm | 需枪型 |  | 1、需枪型 ； 2、至少满足14cm、16cm； 3、不锈钢材质。 | 用于夹持组织
| 7 | 器械包装篮筐 | 个 | 消毒供应中心 | 常用型号 |  |  | 1、需包含大号、小号、中号； 2、不锈钢材质； 3、用于器械包装用。 | 适用于盛装手术器械
| 8 | 骨锤 | 个 | 消毒供应中心 | 常用型号 | 需金属手柄 |  | 1、金属或硅胶手柄，有大、中、小号； 2、锤体为平面或椎平面； 3、球平面。 | 适用于敲击骨头或组织
| 9 | 钢丝钳 | 个 | 消毒供应中心 | 常用型号 | 需尖头、平头 |  | 1、需尖头、平头； 2、长≥18cm。 | 用于辅助手术
| 10 | 咬骨钳 | 个 | 消毒供应中心 | 常用型号 | 需单关节、双关节、三关节 |  | 1、需单关节、双关节、三关节； 2、不锈钢材料制成； 3、长≥22cm。 | 适用于咬切骨头切割和固定骨头或软组织
| 11 | 持骨钳 | 个 | 消毒供应中心 | 常用型号 |  |  | 1、需单关节、直尖头； 2、由钳柄、钳头和螺钉组成； 3、不锈钢材料制成； 4、长≥18cm。 | 适用于夹持骨头部位或软组织
| 12 | S拉钩 | 个 | 消毒供应中心 | 常用型号 |  |  | 1、不锈钢材料制成； 2、叶宽30*140。 | 适用于牵拉组织
| 13 | 晶体线环 | 个 | 眼科 | 56167A |  |  | 1、符合56167A要求； 2、采用不锈钢或钛合金材质制成； 3、需可冲洗式。 | 用于取出晶状体
| 14 | 角膜剪 | 个 | 眼科 | 54109A |  |  | 1、符合54109A要求； 2、需一体式弯钝头； 3、采用不锈钢或钛合金材质制成。 | 适用于剪切眼内组织
| 15 | 有齿镊 | 个 | 眼科 | 53327A |  |  | 1、符合53327A要求； 2、头部镀加强膜； 3、需直1*2齿。 | 适用于眼部手术时夹捏组织
| 16 | 小梁切开刀 | 套 | 眼科 | 各型号 |  |  | 1、需钛合金材质制成； 2、直角型； 3、需带刃口。 | 适用于咬切眼部组织
| 17 | 无齿镊 | 个 | 眼科 | 53320T |  |  | 1、符合53320T要求； 2、不锈钢或钛合金材料制成； 3、需宽背横纹柄。 | 用于夹持组织
| 18 | 烧灼止血器 | 个 | 眼科 | 52700 |  |  | 1、符合52700要求； 2、需钛合金手柄； 3、止血头长5mm。 | 适用于加热头部止血
| 19 | 开睑器 | 个 | 眼科 | 51288A |  |  | 1、符合51288A要求； 2、需钢丝封口式； 3、可经过高温消毒重复使用； 4、需不锈钢材料制成。 | 适用于扩张组织并支撑组织
| 20 | 囊膜剪 | 个 | 眼科 | 54269A |  |  | 1、符合51288A要求； 2、需直尖头； 3、刃长16mm。 | 适用于眼科手术剪切或分离囊膜组织
| 21 | 泪液检查滤纸条 | 个 | 眼科 | 各型号 |  |  | 1、由带有荧光素钠标示线的滤纸裁切制成； 2、纸条清洁、整齐、边无毛刺； 3、经灭菌处理； 4、一次性使用。 | 适用于测量泪液分泌量
| 22 | 眼科手术辅助用钩 | 个 | 眼科 | MR-0222T |  |  | 1、符合MR-0222T要求； 2、需钛合金手柄； 3、单头、刃长1.6-1.8mm。 | 用于勾线或牵拉组织
18 | 1 | 鼻中隔咬骨钳 | 个 | 耳鼻咽喉（头颈）科 | 对切/刃宽3 | / |  | 1、双关节咬切口； 2、需装饰纹镀铬； 3、工作长度≥88mm； 4、对切/刃宽3。 | 适用于钳夹组织
| 2 | 鼻组织钳 | 个 | 耳鼻咽喉（头颈）科 | 直/尖头/带吸引 | / |  | 1、直/尖头/带吸引； 2、直径≥4mm； 3、工作长度≥105mm。 | 适用于钳夹组织
| 3 | 鼻组织钳 | 个 | 耳鼻咽喉（头颈）科 | 上弯30°/尖头/带吸引 | / |  | 1、上弯30°/尖头/带吸引； 2、工作长度≥105mm。 | 适用于钳夹组织
| 4 | 鼻组织钳 | 个 | 耳鼻咽喉（头颈）科 | 直/圆头/带吸引 | / |  | 1、直/圆头/带吸引； 2、工作长度≥105mm。 | 适用于钳夹组织
| 5 | 鼻咽活体取样钳 | 个 | 耳鼻咽喉（头颈）科 | 管式/上弯70°/带接口 | / |  | 1、管式/上弯70°/带接口； 2、直径为4mm； 3、工作长度≥125mm。 | 适用于组织取样
| 6 | 鼻粘膜刀 | 个 | 耳鼻咽喉（头颈）科 | 镰状刀19cm | / |  | 1、镰状刀； 2、总长≥190mm。 | 适用于切割组织或术中切割器械
| 7 | 鼻剥离器 | 个 | 耳鼻咽喉（头颈）科 | 角弯/带吸引/.铲形、3# | / |  | 1、角弯/带吸引/.铲形、3#； 2、直径为5mm； 3、工作长度≥75mm。 | 适用于剥离或分离黏膜、组织
| 8 | 鼻剥离器 | 个 | 耳鼻咽喉（头颈）科 | 弯/长圆形/头宽2.5 | / |  | 1、弯/长圆形/头宽2.5； 2、直径为4mm； 3、工作长度≥55mm。 | 适用于剥离或分离黏膜、组织
| 9 | 鼻腔拉钩 | 个 | 耳鼻咽喉（头颈）科 | 双头角弯10cm | / |  | 1、双头角弯型； 2、直径为4.1mm； 3、总长≥10cm。 | 用于钩拉组织或皮肤
| 10 | 耳用探针 | 个 | 耳鼻咽喉（头颈）科 | 圆刃/刃宽2.5 | / |  | 1、圆刃/刃宽2.5； 2、工作长度≥151mm。 | 适用于切割组织或术中切割器械
| 11 | 耳用探针 | 个 | 耳鼻咽喉（头颈）科 | 直/锐/16cm | / |  | 1、直/锐； 2、总长≥16cm。 | 用于探、拨、挑、刺组织建立通路
| 12 | 显微耳针 | 个 | 耳鼻咽喉（头颈）科 | 直型/尖头 | / |  | 1、直型/尖头； 2、在100N力下能刺穿0.5mm人造革； 3、总长≥16cm。 | 适用于耳科的检查和手术
| 13 | 显微耳针 | 个 | 耳鼻咽喉（头颈）科 | 直0.6cm | / |  | 1、直0.6cm； 2、直径为0.6mm； 3、总长≥16cm。 | 用于探、拨、挑、刺组织建立通路
| 14 | 显微耳钩 | 个 | 耳鼻咽喉（头颈）科 | 1.2mm/45° | / |  | 1、1.2mm/45°； 2、直径为1.2mm； 3、总长≥16cm。 | 适用于耳科的检查和手术
| 15 | 耳道皮瓣刀 | 个 | 耳鼻咽喉（头颈）科 | 3.0mm/45° | / |  | 1、3.0mm/45°； 2、角弯45°，圆刃； 3、总长≥16cm。 | 适用于切割组织或术中切割器械
| 16 | 剥离器 | 个 | 耳鼻咽喉（头颈）科 | 微弯1.5mm | / |  | 1、型式为左双弯； 2、微弯1.5mm。 | 适用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织
| 17 | 筋膜压薄器 | 个 | 耳鼻咽喉（头颈）科 | 钳式180mm | / |  | 1、钳式180mm； 2、外表面光滑且杆部平直。 | 适用于耳科的检查和手术
| 18 | 耳刮匙 | 个 | 耳鼻咽喉（头颈）科 | 2.5*3.5mm-2.8*3.8mm | / |  | 1、2.5*3.5mm-2.8*3.8mm； 2、刃口无缺口、白口、卷口、裂纹现象； 3、头部为双头。 | 适用于耳科的检查和手术
| 19 | 乳突撑开器 | 个 | 耳鼻咽喉（头颈）科 | 钩/钝（3*3）/14cm/固定式 | / |  | 1、总长≥14cm； 2、型式为固定式3*3钩钝。 | 与拉钩配合使用，牵开组织
| 20 | 乳突撑开器 | 个 | 耳鼻咽喉（头颈）科 | 钩/钝（3*4）/16cm/活动式 | / |  | 1、总长≥16cm； 2、型式为活动式3*4钩钝； 3、工作长度≥130mm 。 | 与拉钩配合使用，牵开组织
| 21 | 显微喉针 | 个 | 耳鼻咽喉（头颈）科 | 三角刃 | / |  | 1、型式为三角刃； 2、总长≥25cm。 | 适用于切割组织或术中切割器械
| 22 | 显微喉针 | 个 | 耳鼻咽喉（头颈）科 | 镰刃 | / |  | 1、型式为镰刃； 2、总长≥25cm。 | 适用于切割组织或术中切割器械
| 23 | 喉镜支撑器 | 个 | 耳鼻咽喉（头颈）科 | 成人 | / |  | 1、型式为成人； 2、可用机械支撑来固定体位。 | 用于机械支撑与体位固定，保障喉部手术的稳定性和安全性
| 24 | 无损伤止血钳 | 个 | 胸外科 | 直/双钳/22cm | / |  | 1、总长≥22cm； 2、型式为直双齿。 | 用于夹持动脉残端止血
| 25 | 无损伤止血钳 | 个 | 胸外科 | 双角弯50°/双齿/26cm | / |  | 1、双角弯50°； 2、总长≥26cm。 | 用于夹持动脉残端止血
| 26 | 无损伤主动脉钳 | 个 | 胸外科 | 直/1*2齿/20cm | / |  | 1、直/1*2齿； 2、总长≥20cm； | 用于夹持动脉残端止血
| 27 | 无损伤主动脉钳 | 个 | 胸外科 | 双角弯45°/1*2齿/22cm | / |  | 1、双角弯45°； 2、1*2齿/22cm。 | 用于夹持主动脉以阻断血流
| 28 | 无损伤主动脉钳 | 个 | 胸外科 | 双角弯60°/1*2齿/22cm | / |  | 1、双角弯60°/1*2齿； 2、总长≥22cm。 | 用于夹持主动脉以阻断血流
| 29 | 无损伤主动脉钳 | 个 | 胸外科 | 圆弯1*2齿/22cm | / |  | 1、型式为圆弯1*2齿； 2、总长≥22cm。 | 用于夹持动脉残端止血
| 30 | 无损伤肺动脉钳 | 个 | 胸外科 | 圆弯1*2齿/22cm | / |  | 1、型式为圆弯1*2齿； 2、总长≥22cm。 | 用于夹持主动脉以阻断血流
| 31 | 骨克丝钳 | 个 | 骨科 | 钳式/18cm | / |  | 1、总长≥18cm； 2、型式为钳式。 | 适用于骨科手术时剪断、弯曲、结扎
| 32 | 钢丝钳 | 个 | 骨科 | 双关节/圆头交错刃/50cm | / |  | 1、型式为双关节/圆头交错刃； 2、总长≥50cm。 | 适用于剪断植入物或石膏
| 33 | 复位钳 | 个 | 骨科 | 齿条钳柄式/直/41.5cm | / |  | 1、型式为齿条钳柄式/直； 2、总长≥41.5cm。 | 适用于骨科手术中夹持并固定骨骼、植入物或夹持器械
| 34 | 复位钳 | 个 | 骨科 | 齿条钳柄式/直/1*2爪 | / |  | 1、齿条钳柄式； 2、直1*2爪。 | 适用于骨科手术中夹持并固定骨骼、植入物或夹持器械
| 35 | 复位钳 | 个 | 骨科 | 齿条钳柄式/直/1*1爪/不对称 | / |  | 1、齿条钳柄式； 2、直1*1爪/不对称； 3、总长≥41.5cm 。 | 适用于骨科手术中夹持并固定骨骼、植入物或夹持器械
| 36 | 钢丝剪 | 个 | 骨科 | 单关节/尖头/22cm | / |  | 1、总长≥22cm； 2、单关节/尖头； 3、总长≥22cm。 | 适用于剪断植入物或石膏
| 37 | 钢丝剪 | 个 | 骨科 | 单关节/老虎头/20cm | / |  | 1、单关节/老虎头； 2、总长≥20cm。 | 适用于剪断植入物或石膏
| 38 | 截骨刀 | 个 | 骨科 | 直/刃宽6/刃15/刃30/23cm | / |  | 1、直/刃宽6/刃15/刃30/23cm； 2、总长≥23cm。 | 适用于切除、截断骨
| 39 | 截骨刀 | 个 | 骨科 | 弯/刃宽6/刃15/刃30/24cm | / |  | 1、弯/刃宽6/刃15/刃30/24cm； 2、总长≥23cm。 | 适用于切除、截断骨
| 40 | 骨凿 | 个 | 骨科 | 圆柄/直/双斜平刃/头宽2/18cm | / |  | 1、总长≥18cm； 2、圆柄/直/双斜平刃/头宽2/18cm。 | 用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨
| 41 | 骨凿 | 个 | 骨科 | 圆柄/直/双斜平刃/头宽3/18cm | / |  | 1、圆柄/直/双斜平刃/头宽3/18cm； 2、总长≥18cm。 | 用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨
| 42 | 椎板咬骨钳 | 个 | 骨科 | 16cm/90°/130° | / |  | 1、工作长度≥16cm； 2、90°/130°。 | 用于咬取死骨或修整骨残端
| 43 | 髓核钳 | 个 | 骨科 | 16cm/直/上弯/带齿 | / |  | 1、工作长度≥16cm； 2、直/上弯/带齿。 | 用于骨科手术中咬除组织或息肉
| 44 | 髓核钳 | 个 | 骨科 | 各型号 | / |  | 1、工作长度≥18cm。 | 用于骨科手术中咬除组织或息肉
| 45 | 咬骨钳 | 个 | 骨科 | 各型号 | / |  | 1、总长≥22cm； 2、双关节。 | 用于咬取死骨或修整骨残端
| 46 | 环锯 | 个 | 骨科 | 3*350 | / |  | 1、尺寸：3*350。 | 适用于骨科手术
| 47 | 椎间盘手术用定位器 | 个 | 骨科 | 4#/30cm | / |  | 1、4#/30cm。 | 用于脊柱手术提供基准或定位
| 48 | 扩孔器 | 个 | 骨科 | 7根/套 | / |  | 1、7根/套。 | 用于骨科手术时扩孔
| 49 | 椎板牵开器 | 个 | 骨科 | 齿条式/筒形/12cm | / |  | 1、齿条式/筒形； 2、总长≥12cm。 | 用于骨科手术中显露手术视野
| 50 | 椎板牵开器 | 个 | 骨科 | 齿条式/扇形/6.5cm | / |  | 1、齿条式/扇形； 2、总长≥6.5cm。 | 用于骨科手术中显露手术视野
| 51 | 椎板牵开器 | 个 | 骨科 | 蛇形 | / |  | 1、型式为蛇形。 | 用于骨科手术
| 52 | 复位钳 | 个 | 骨科 | 带球头/环式/41cm | / |  | 1、带球头/环式； 2、总长≥41cm； | 适用于骨科手术中夹持并固定骨骼、植入物或夹持器械
| 53 | 克氏针撑开 | 个 | 骨科 | 克氏针压缩用/19cm | / |  | 1、克氏针压缩用； 2、总长≥19cm。 | 适用于骨科手术中夹持并固定骨骼、植入物或夹持器械
| 54 | 骨撬（髋关节） | 个 | 骨科 | 弯/尖头/290*280*47mm | / |  | 1、290*280*47mm； 2、弯/尖头； 3、总长≥28cm。 | 用于骨科手术时作敲击、撬拔
| 55 | 骨撬（髋关节） | 个 | 骨科 | 直角弯/尖头/25*94/280mm、300mm | / |  | 1、直角弯/尖头； 2、25*94/280mm、300mm； 3、总长≥28cm。 | 用于骨科手术时作敲击、撬拔
| 56 | 骨科撑开器 | 个 | 骨科 | 胫骨撑开/38.5cm | / |  | 1、胫骨撑开/38.5cm。 | 用于骨科手术
| 57 | 吸引管 | 个 | 骨科 | 弯/带钩/25cm/2.5-3.0 | / |  | 1、总长≥25cm； 2、弯/带钩； 3、直径为2.5-3.0。 | 用于手术中冲洗组织或吸液
| 58 | 植骨器 | 个 | 骨科 | 角度110°/宽5/26cm | / |  | 1、角度110°/宽5/26cm； 2、总长≥26cm。 | 用于植骨手术中完成骨骼系统的骨缺损填充物的输送、搅拌
19 | 1 | 医用外科口罩 | 个 | / | 无菌型挂耳式17.5cm×9.5cm | / |  | 1、由面料、滤料、里料、鼻夹和口罩带组成； 2、符合YY0469-2011标准； 3、鼻夹长度不小于80mm； 4、经环氧乙烷灭菌处理； 5、需无菌型挂耳式17.5cm×9.5cm。 | 适用于为临床医务人员提供防护
| 2 | 医用外科口罩 | 个 | / | 平面系带型：大号 | / |  | 1、平面系带型：大号； 2、符合YY0469-2011标准； 3、非油性颗粒过滤效率不小于30%。 | 适用于为临床医务人员提供防护
| 3 | 一次性使用无菌医用外科口罩、一次性使用无菌医用帽 | 个 | / | B/A、B/B、A/B | / |  | 1、需包含医用口罩、医用帽子组成； 2、B/A、B/B、A/B； 3、经环氧乙烷灭菌处理； 4、皮肤刺激反应类型应极轻微。 | 适用于非传染病房的医护人员在医疗过程中佩戴使用
| 4 | 医用防护口罩 | 个 | / | 无菌折叠头带式 | / |  | 1、需无菌折叠头带式； 2、采用无纺布原料和N95过滤布热合制成； 3、符合GB19083-2010标准。 | 用于过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、分泌物用
| 5 | 非接触式红外体温计 | 台 | / | JXB-308（手持） | / |  | 1、JXB-308（手持）； 2、测量误差应≤0.3℃； 3、体温模式测量范围为32.0℃--42.9℃。 | 适用于测量额头的热辐射来显示被测对象的体温
| 6 | 玻璃体温计 | 支 | / | 三角型棒式 | / |  | 1、三角型棒式； 2、由水银柱和玻璃外壳组成； 3、应刻度清晰，测量范围在35℃--42℃。 | 适用于测量体温
| 7 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 双 | / | 有粉光面；无粉光面；有粉麻面；无粉麻面；规格：XS、S、M、L、XL | / |  | 1、有粉光面；无粉光面；有粉麻面；无粉麻面；规格：XS、S、M、L、XL； 2、需使用天然橡胶胶乳制造； 3、老化前扯断力最小值N≥7.0； 4、经环氧乙烷灭菌处理。 | 适用于医用诊断中防止病人和使用者之间交叉感染
| 8 | 医用防护服 | 套 | / | 无菌连身式：165；170；175；180；185（含脚套） | / |  | 1、无菌连身式：165；170；175；180；185（含脚套）； 2、需由覆膜无纺布制成； 3、需包含连帽上衣、裤子或连脚裤子。 | 适用于为临床医务人员提供防护
| 9 | 一次性使用医用隔离衣 | 套 | / | 褂式：S；M；L；XL；XXL | / |  | 1、褂式：S；M；L；XL；XXL； 2、需覆膜全棉水刺无纺布制成； 3、透气滤不小于0.2m/s； 4、经环氧乙烷灭菌处理。 | 适用于供医疗单位作普通隔离时一次性使用
| 10 | 一次性使用手术衣 | 套 | / | 标准性能：120cm×140cm | / |  | 1、标准性能：120cm×140cm； 2、需由SM无纺布或水刺无纺布制成； 3、经环氧乙烷灭菌处理。 | 用于医院手术室
| 11 | 医用防雾防溅面罩 | 个 | / | 套头式：33cm*22cm | / |  | 1、套头式：33cm*22cm； 2、由防溅片、支撑海绵和松紧带组成； 3、经环氧乙烷灭菌处理。 | 适用于为医护人员检查时提供防护作用
| 12 | 医用隔离眼罩 | 个 | / | 套头式：33cm*22cm） | / |  | 1、套头式：33cm*22cm； 2、由高分子材料制成的防护罩和固定装置组成； 3、松紧带弹性良好，可调节； 4、符合GB14866-2006标准。 | 适用于为医护人员检查时提供防护作用
| 13 | 一次性使用帽子 | 个 | / | I型、中号（条形） | / |  | 1、I型、中号（条形）； 2、符合FZ/T64005-2021标准； 3、经环氧乙烷灭菌处理。 | 适用于临床医护人员在医疗过程中佩戴使用
| 14 | 医用隔离鞋套 | 双 | / | C型长筒靴47×42cm | / |  | 1、C型长筒靴47×42cm； 2、需由无纺布、橡筋材料经缝制或热合而成； 3、断裂强力N应≥20N。 | 适用于为医护人员检查时提供防护作用
| 15 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 双 | / | 有粉光面；无粉光面；有粉麻面；无粉麻面；规格：5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0 | / |  | 1、需天然橡胶乳胶制成； 2、有粉光面；无粉光面；有粉麻面；无粉麻面；规格：5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0； 3、老化前扯断力应≥19N； 4、经环氧乙烷灭菌处理。 | 适用于医疗操作中以保护病人和使用者之间避免交叉感染
| 16 | 一次性使用无菌医用外科口罩 | 个 | / | A型（独立包装（挂耳式） | / |  | 1、A型（独立包装（挂耳式）； 2、需采用三层非织造布、鼻夹和口罩带加工制成； 3、经环氧乙烷灭菌处理。 | 适用于为医护人员检查时提供防护作用
| 17 | 医用外科口罩 | 个 | / | 无菌型平面形（耳挂式）：小号145cm×95cm（儿童型（十个装挂耳式） | / |  | 1、无菌型平面形（耳挂式）：小号145cm×95cm（儿童型（十个装挂耳式）； 2、需采用三层非织造布、鼻夹和口罩带加工制成； 3、经环氧乙烷灭菌处理。 | 适用于为医护人员检查时提供防护作用
| 18 | 过氧乙酸消毒液 | 瓶 | / | 500ml | / |  | 1、500ml； 2、对白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色链球菌有灭杀作用； 3、过氧乙酸含量为2500mg1±375mg。 | 适用于杀灭化脓性球菌、肠道致病菌和医院感染常见病菌
| 19 | 75%乙醇消毒液 | 瓶 | / | 500ml | / |  | 1、500ml； 2、乙醇含量为70%-80%； 3、可杀灭化脓性球菌、致病性酵母菌和皮肤上的自然菌。 | 适用于物体表面和人体完整皮肤的消毒
| 20 | 75%消毒酒精 | 瓶 | / | 喷雾型100ml | / |  | 1、喷雾型100ml； 2、乙醇含量为70%-80%； 3、可杀灭化脓性球菌、致病性酵母菌和皮肤上的自然菌。 | 适用于物体表面和人体完整皮肤的消毒
| 21 | 含氯泡腾消毒片 | 瓶 | / | 1g/片、100片/瓶 | / |  | 1、1g/片、100片/瓶； 2、有效氯含量为36%-44%； 3、可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。 | 适用于硬质物体表面消毒